罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动血培养仪 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 全自动血培养仪 | 38 | 1 | 38 | 莲塘新院 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 38 |  |  |

1、能同机同时进行血液和各种体液的细菌和真菌培养 。同机进行血液、痰液的分枝杆菌培养。

2、采用比色法为检测原理，检测瓶中CO2气体变化所引起的酸碱度变化。

3、单机容量为≥100瓶，具有容量可扩充性，当需要增加容量时，只需购置培养箱即可增加容量。

- 检测仪配置条码扫描仪，培养系统可自动识别及判读结果并加以显示，能自动将结果存入数据库。实现培养管在孵育箱内自由式摆放，系统具有自动判别功能。

- 检测仪可自动定标，在保证判断结果准确的前提下，无需设置对照培养管或药敏对照管，节省人工及成本。

- 同一机箱可设定孵育天数及是否振摇，以适应不同细菌培养条件的不同需求。

- 判读阴性、阳性的手段：通过侦测细菌生长过程产生CO2的连续加速公式，速度公式和起始阀值分别进行判断结果。

- 检测仪操作及资料统计分析要求：视窗式操作软件及屏幕显示，系统内置软件可进行检测结果报告，数据统计软件可统计阳性率、菌种及菌类分析统计及其他资料分析统计。

- 有延迟培养功能，当培养瓶采集标本之后无法及时置入机器时，发现之后再置入机器，检测结果不受影响。

11、仪器可直接与医院LIS联接。

主要配置

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血培养仪 | 1台 |
| 2 | UPS不间断电源 | 1台 |

注：本项目标书需要对耗材报价