## Sheet1
肌电图与诱发电位仪
1、肌电放大器
1.1、通道数：可升级为8/16通道
1.2、幅频特性：0.2Hz - 10KHz
1.3、扫描速度测量误差：1ms/div - 5000ms/div时
1.4、模块化设计：方便升级和维护等
1.5、传输方式：光纤传输
1.6、接地噪声：≤0.4μV（RMS）
1.7、供电方式：锂电池直流供电技术
1.8、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%
2、刺激器部分
2.1、电流刺激器
2.1.1、最大电流脉冲输出强度：100mA，0mA - 4mA
2.1.2、脉冲输出频率：0.1 Hz - 120Hz
2.1.3、靶脉冲宽度误差：50μS - 1000μS时