麻醉机、呼吸机内部回路消毒机技术参数

1、消毒机理：醇类复合消毒液，不使用氧化类消毒剂（臭氧、过氧化氢）。

2、产品级别：产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。

3、消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准）

4、消毒残留：消毒完成后回路内无任何残留，可提供无腐蚀性报告。

5、消毒时间：20分钟消毒，10分钟干燥，节省使用时间。

6、温度检测：OMRON温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。

7、雾化方式：可逆式等离子雾化。

8、自动加液:采用SMC进口的自动加液方式，无液自动报警。

9、人机对话模式：触摸屏≧6寸，操作简单，一键式模式操作方便使用者对设备的操控。

10、其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率≧300W。

附件1

麻醉机、呼吸机内部回路消毒机

(SN-803-B1型)

配 置 清 单

| 组件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 彩色触摸屏 | 块 | 1 |
| 气体压缩式雾化装置 | 台 | 1 |
| 电子控制电路 | 套 | 1 |
| 抽吸工作组件 | 套 | 1 |
| 自动注液装置 | 个 | 1 |
| 专用消毒剂 | 瓶 | 2 |
| 解析装置 | 个 | 1 |