## 恒温摇床
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 恒温摇床 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 3.5 | 合计金额 | 7
一、技术要求
1、控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）；
2、显示方式：LCD（大屏幕液晶双显）；
3、循环方式：强制对流式；
4、振荡方式：旋转振荡式；
5、驱动方式：单轴平衡装置式；
▲6、温度范围：4℃-60℃，温度精度：±0.1℃，温度均匀度：≦±0.5℃；
▲7、旋转频率：50～300rpm，旋转精度：±1rpm，摆振幅度：≦Φ25mm；
▲8、安全功能：上、下限超温声光报警，上、下限超速报警，独立式超温保护器，开门停机保护，漏电或过电保护装置；
9、附属功能：转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显、编程功能 反复、步调、八段曲线编程设定；
10、制冷剂：无氟安全制冷系统、冷却器200W、加热器800W；
11、定时范围：0-500小时/可持续，摇板尺寸：大约920×500（mm），最大容量：2000ml*10或1000ml*18或500ml*28或250ml*36；标准配置：500ml*28，摇板数量：1块；
12、净 重：180kg，内腔尺寸：970×550×350H，外型尺寸：1250×740×840H，功 率：960W，电 机：120W变频电机，电 源：AC 200∽240V 50∽60HZ，内腔材料：优质进口不锈钢镜面板，箱体材料：高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板。
二、服务要求
提供三年保修。