**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 声导抗 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 9 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 声导抗 | 9 | 1 | 9 | 东门社康 | |
| **合计** | | | 1 | 9 |  | |

1、探头：226HZ 85db SPL

▲2、压力范围：- 400daPa — +200daPa;

- 600daPa — +400daPa

3、泵压力速度：50daPa/S; 100daPa/S; 150daPa/S

▲4、绝对容积范围：0.5-5.0cc

5、声顺鼓室范围：0.0-3.0cc

▲6、刺激反射：同侧与对侧500，1000，

2000Hz：60-110Dbhl 400Hz:60-90dB

7、存储：可完整的存储两耳声阻抗测试结果。

**8、**鼓室图功能，耳膜完好咽鼓管功能，耳膜穿孔咽鼓管功能，同侧与对侧镫骨肌反射阈实验，同侧与对侧声衰减实验，潜伏期测试

9、7-17mm全套耳塞，适用于成人和婴幼儿

10、大屏幕液晶显示测试结果及曲线

12、测试结果可存储

13、菜单式功能选择、自动/手动测试模式

14、高速热敏打印、测量、显示、打印一体化

15、打印增益自动调节

配置清单：

1. 主机 一台

2. 探头 一个