## 全波长酶标仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
设备名称 | 全波长酶标仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 1
一、技术要求
1.孔板类型：96-和384-孔标准微孔板；
*2.兼容超微量、微量检测板，可同时对16个2ul样本进行全光谱检测；
3.温控：环境以上+2°C 至 45°C需带有防凝集功能，±0.2ºC @ 37ºC；
4.震荡模式（包括但不限于）：线性震荡，三档速度可调；
5. 具备自动光路径校正功能；
6.软件：配备数据分析软件，除了控制仪器以外，还要具备对检测数据进行分析、编辑曲线、数据导出的功能；
7.长寿命氙闪灯光源；
8. *波长范围：200-1000nm，1nm步进；
9.波长准确性：不大于±2nm；
10. 波长重复性：±0.2nm；
11.吸收光检测范围：0-4 OD；
*12.吸收光分辨率：≤0.0001OD；
*13.带宽：≤2.5 nm；
*14. OD准确性：0-2 OD：±1% ±0.010 OD；2-3OD：±3% ±0.010 OD；
15.重复性：0-2 OD：±1% ±0.005 OD； 2-3 OD：±3% ±0.005 OD；
16.线性：0-2.5Abs，±2%（96孔板）；
17. 散射光：<0.03% at 230 nm；
18. 检测模式：光谱扫描，终点法，动力学法，孔域扫描法；
*19.读板速度：96孔速度：<6秒；384孔速度：<10秒。
二、配置要求
主机一台、超微量检测板一个，配套品牌电脑一台。
三、售后服务
提供三年保修。