深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 呼吸机（常频） |  | 国别 | 不限 | 预算 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 |  | 备注 |
| 1 | 呼吸机（常频） |  | 45 | 1 | 45 |  | 罗妇保 新生儿科 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 45 |  |  |

招标技术需求及配置

整体要求：原装进口，设计先进，性能稳定，非涡轮机。具有专用的新生儿通气模式，可适用于最低体重为500g及以上的新生儿、儿童及成人患者的呼吸支持和治疗，包含有创/无创通气模式；

1、工作条件：

1.1、操作环境：温度：10° 至to 40°C；湿度：15 至to 95%；大气压：600 至to 1060 hPa

1.2、电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%),<200W

1.3、后备电池：内置可充电电池,≥120分钟

2、气源：

2.1、可选配外置空压机或中心供气提供高压起源，非涡轮机

2.2、氧气：压力范围:240-641 kPa，流速: 160 L/min

2.3、空气：压力范围:240-641 kPa，流速: 160 L/min

3、显示屏

3.1、彩色TFT触摸显示屏：屏幕尺寸≥15英寸，可从水平和垂直全方位调整屏幕角度，满足临床观察所需。

3.2、多种安装配套方式，显示屏可与主机完全分离安装。

3.3、可同屏显示三道波形，三道呼吸向量环。

3.4、全中文操作菜单，用户界面可自定义，自由选择显示区域和参数

4、通气模式

4.1、容量控制模式(VCV)

4.2、压力控制模式 (PCV)

4.3、容量目标压力控制(PCV-VG或PRVC或VC+等)

4.4、容量目标压力支持(VG-PS或VS等)

4.5、压力支持通气(PSV)

4.6、持续气道正压通气(CPAP)

4.7、双水平气道正压通气(Bi- level)

4.8、同步间歇指令通气(SIMV)

4.8.1 同步间歇指令通气（容量控制）/+压力支持  SIMV(VC)/+PS

4.8.2 同步间歇指令通气（压力控制）/+压力支持  SIMV(PC)/+PS

4.9、气道压力释放通气APRV

4.10、手动呼吸Manual Breath

4.11、后备窒息通气Apnea Backup Ventilation

4.12、新生儿经鼻持续气道正压通气(NCPAP)

4.13、无创通气NIV

5、设置参数

5.1、潮气量：2-2000 ml

5.2、压力限制7-100 cmH2O

5.3、呼吸频率：3-120次/分钟

5.4、I:E≤ 1:9-4:1

1:72-60:1 (Bi-level)

1:180 – 40:1 (新生儿BiLevel)

5.5、PEEP：0-50 cmH2O

5.6、吸气流量：2-160L/min

0.2-30L/min(新生儿)

5.7、最大吸气流量：200L/min

5.8、吸气时间：0.25-15s

0.1 – 10s(新生儿)

5.8、吸气平台：0-75%吸气时间

5.9、流量触发：1.0-9.0L/min

0.2 – 1L/min(新生儿)

5.10、压力触发：(0.25-10cmH2O)

5.11、吸气压力：1-98 cmH2O

5.12、压力支持水平：0-60 cmH2O

5.13、流量切换: 5-50%

6、其它功能 More function

▲6.1、气管插管补偿和气管切开补偿(ARC或ATC或TC)

6.2、全自动吸痰程序（ASR），非简易手动的100%纯氧功能

6.3、自主呼吸试验（SBT）：机器可帮助医生对病人脱机时进行实时的智能监测，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式.

6.4、可选配同步电子雾化器，呼吸机上有专用雾化接口。>80% 药物微粒小于3微米，高效输送；

6.5、自动病人探测功能APD

6.6、Snapshot快照功能：直接获取和存储当前屏幕显示的所有信息

6.7、报警帮助菜单

6.8、吸气暂停、呼气暂停

▲6.9、采用晶体热膜式或热丝式等热敏流量传感器，并可徒手拆卸，高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染。

6.10、采用顺磁氧技术，终身无需氧电池更换

6.11、可快速拆卸,可重复使用,可高温高压消毒的热丝流量传感器

6.12、可快速拆卸的流量传感器保护装置

6.13、可选配供气端高压氧过滤器和供气端压缩空气过滤器

7、报警参数

7.1、潮气量报警

7.2、分钟通气量报警

7.3、气道压力报警

7.4、氧浓度报警

7.5、窒息报警

7.6、呼吸频率报警

7.7、回路泄露报警

7.8、气源报警

7.9、电池报警

7.10、报警静音

8、监测数据及趋势

8.1、所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

8.2、气道压力和流量

8.3、潮气量

8.4、分钟通气量

8.5、呼吸频率

8.6、自主呼吸通气量和频率

8.7、吸入氧浓度 FiO2

8.8、PEEP, PEEPi, PEEPi Volume

8.9、顺应性

8.10、阻力

8.11、浅快呼吸指数 RSBI

8.12、呼吸力学参数RM模块:

8.12.1 吸气负压NIF

8.12.2 气道闭合压P0.1,

8.12.3 肺活量VC.

8.13、图形显示：

8.13.1波形：3通道，压力、容量、流速波形

▲8.13.2呼吸环：三种呼吸环，压力-容量环，压力-流速环和流速-容量环

9、可选配复合参数监测及升级平台

9.1、可选配二氧化碳监测：吸入和呼出二氧化碳浓度，二氧化碳波形

9.2、可选配患者氧气监测：吸入和呼出氧气浓度以及两者差值

9.3、可选配功能残气量监测：自动测量功能残气量，无需中断通气，无需额外气源

9.4、可升级能量代谢模块，实时监测气体交换：氧气消耗量；二氧化碳产生量；能量消耗；呼吸熵等。了解患者营养状态，更好的制定患者的营养支持方案

10、通讯及联网：可与GE监护仪等床旁设备无缝连接，并满足医院标准网络传输要求，具备多种通讯端口：串口RS-232，RS-485端口，RS-422端口，USB端口，以太网端口，PCMCIA卡插槽

▲11、维保方案：需厂家免费维保≥2年（需厂家盖章）

12、配置要求：

| - 呼吸工作站主机 | - 1 |
| --- | --- |
| - 病人呼吸回路支臂及病人呼吸回路支臂管 | - 1 |
| - 呼出流量传感器 | - 3 |
| - 呼气阀加热器 | - 1 |
| - 呼气管路套装 | - 1 |
| - 湿化器及安装支架 | - 1 |
| - 台车 | - 1 |
| - 无创通气功能软件 | - 1 |
| - 新生儿模式软件 | - 1 |