自体血回收机

一、技术参数：

1.操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。

2.具备125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。

3.流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

4.液体滚压泵流量：20—1000毫升/分（分级可调）。

50－1000毫升/分，每档50毫升增减；20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。

5.界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

6.自体血液回输常规处理速度：三分钟内处理回收250ml浓缩血细胞。

7.设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。

8.设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。

9.红细胞回收率：≥95%,血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

10.抗凝剂清除率： > 98%

破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

11.标准清洗液用量：≤1000ml

12.离心机最高转速：≥5600转/分

13.具有红细胞血层检测功能

具备气泡检测功能。

具有精密断流监测及血层监测传感器。

具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

14.具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

15.工作电压：AC 220V，50Hz；

工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

本机噪声：≤55db；

16.配套耗材：（需提供报价）

进血管、清洗液管、排血管、收集袋（1000ml）、废液袋（10000ml）。

过滤储血器容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ。

血液回收罐容积：280毫升（静态）；动态250毫升。

150毫升（静态）；动态125毫升。

▲17.维保方案：厂家免费维保2年以上（需厂家盖章）

二、配置清单：

1．主机   一台

2.承载车   一台

3.立杆     一套

4.挂钩     一套

5.保险管    两支

6.电源线    一根