深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 骨密度仪 |  | 国别 | 进口 | 预算 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 |  | 备注 |
| 1 | 骨密度仪 |  | 45 | 1 | 45 |  | 罗中医 体检科 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 45 |  |  |

技术需求

1、骨密度检测系统原则要求：

⑴设备小型化，台式

⑵▲诊察快捷、操作简单，检测部位为二、三、四手指中指骨，检测前患者不需要做任何准备。

⑶不需特殊耗材，无耦合剂

⑷能出具中文诊断、分析书面报告

⑸▲中小型X线数字成像骨密度仪

2、骨密度检测系统技术参数：

（1）设备小型化，台式，中小型X线数字成像骨密度仪

(2)不需特殊耗材，无耦合剂，能出具中文诊断、分析书面报告。

（3）主机部分：主机、遥控曝光控制装置、相关数据电缆连线、电源线、中英文使用说明书；

（4）打印系统：高分辨率彩色喷墨打印机及相关配置

（5）防护配置：配备≥0.1mb铅当量有机防护罩

（6）数 据 库：有中国人和白种人的数据库

(7) ▲工作原理：高精度X线SPT数字成像技术

(8)扫描时间≤0.3秒，患者检测时间≤1秒

(9) ▲检测部位为二、三、四手指中指骨，检测前患者不需要做任何准备

(10)放射剂量 < 0.012 μSV（对医生和患者的保护）；并配备遥控曝光线。

(11)精确度误差<0.85%,灵敏度高,(T值变化1个标准差时骨量变化不超过8%),具备权威机构认定的诊断和药物疗效监测的双重功能；

(12)诊断标准:符合WHO标准和中国骨质疏松标准；

(13)无需特殊防护和特定房间，能起到双重安全效果，操作人员无需特殊防护，需提供辐射剂量检测报告。

3、▲厂家免费维保2年以上