深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 婴儿培养箱 | 国别 | 国产 | 合计金额 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 婴儿培养箱 |  | 5 | 5 | 25 | 妇保院 新生儿科 |
| 2 | 婴儿培养箱（运输用） |  | 13 | 1 | 13 |  |
| 合计 |  |  |  | 6 | 38 |  |

一、婴儿培养箱   技术需求

1：工作电源：AC220V/50Hz

2：▲输入功率：≤1000VA

3：控制方式：箱温和肤温两种温度控制

4：箱温控制范围：25～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

5：皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

6：▲箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

7：升温时间：≤30min

8：培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

9：平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

10：温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

11：温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

12：▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

13：婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

14：▲婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

15：故障报警: 断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

16：湿度显示范围: 0%RH～99%RH

17：湿度控制范围: 0%RH～90%RH

18：湿度控制精度：±10%RH

19：重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

20：床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

21：▲上、下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

22：可选配置：升降式机柜，机脚，＞37℃温度跨越模式，称重装置

配置清单（需符合或高于此配置）

| 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 婴儿舱 | 1 | 台 |
| 控制仪 | 1 | 套 |
| 输液架 | 1 | 个 |
| 机箱 | 1 | 台 |
| 托盘 | 1 | 个 |
| 机柜 | 1 | 套 |
| 上黄疸治疗装置（LED） | 1 | 套 |
| 下黄疸治疗装置（LED） | 1 | 套 |
| 皮肤温度传感器 | 1 | 个 |

二、婴儿培养箱（运输用）      技术需求

1：▲故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

2：运输用培养箱具有箱温和肤温两种温度控制模式；

3：交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；

4：设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；

5：独立的超温保护系统；

6：产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7：具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；

8：采用进口有机玻璃；

9：▲双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；

10：推车具有高度调节、减震、锁定功能；

11：前面板具有温度校正功能；

12：具有肤温传感器脱落报警提示功能；

13：▲具有正门独立锁定装置；

14：具有供氧装置；

15：▲具有LED照明灯；

16：具有普通手推车配置；

17：基本配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统；

18：婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下] ；

19：交流工作电源：AC220V/ 50HZ；

20：直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A；

21：输入功率：≤400VA ；

22：控温方式：箱温和肤温两种温度控制；

23：箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）；

24：肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.）；

25：升温时间：≤30min；

26：培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃；

27：平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃   （环境温度为10℃～20℃）；

≤±1.0℃   （环境温度为20℃～30℃）；

28：温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃；

29：▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

配置清单（需符合或高于此配置）

| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿舱 | 台 | 1 |
| 2 | 机箱 | 台 | 1 |
| 3 | 控制仪 | 个 | 1 |
| 4 | 照明灯 | 套 | 1 |
| 5 | 输液架 | 个 | 1 |
| 6 | 手推车 | 套 | 1 |
| 7 | 供氧系统 | 套 | 1 |