罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全科诊断系统（桌式） | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 全科诊断系统（桌式） | 2.2 | 10 | 22 | 东门社康 （9） 渔村社康 （1） |  |
| 合计 |  |  | 10 | 22 |  |  |

1、功能：

1.1.全科医师基本物理诊断辅助设备。具备眼底检查、耳鼻喉部检查、血压测量及快速体温测量功能。

2、配置：

1.1.桌式集成一体化, 套装组成部分须为同一品牌产品

3、主要技术参数及性能：

3.1. 无液血压计

3.1.1 环保无水银型，采用机械压力充气测量。

3.1.2 显示：压力显示表盘。

3.1.3口血压袖带:无橡胶成分；具有防菌作用；螺旋空气管可伸延至2米。

3.1.4 具有mmHg和KPa 两种刻度。

3.1.5 要求经过国家注册检验机构耐变压试验并合格。

3.1.6 示值误差：≤±3mmHg。

3.2. 检眼镜

3.2.1 检眼镜头：采用ABS耐磨材料，防尘。≥25组以上镜片，-25到+40屈光度；6种以上孔径及3种滤波

3.2.2手柄：采用可充电手柄,手柄充满电后可连续工作≥60分钟，携带方便，便于上门服务。可无级调节光的亮度。

3.3. 广角检耳镜

3.3.1 360°环状光纤照明，均匀无阴影。具有鼓气球囊插口。

3.3.2 配备聚焦轮，方便旋转聚焦。

3.3.3检耳镜的视场角≧60°。

3.3.4检耳镜的最大照度≧1500Lx（L=4mm），其照度应连续可调。

3.3.5检耳镜的照明光斑应充满整个视场，在视场范围内无明显可见暗斑。

3.3.6检耳镜的中心分辨率≧19.8lp/mm（工作距离L=4mm）

3.2.7手柄：采用可充电手柄,手柄充满电后可连续工作≥60分钟，携带方便，便于上门服务。可无级调节光的亮度。

3.4. 电子耳温计

3.4.1 显示：采用液晶屏显示，可读取测量数据。

3.4.2 测量模式：耳温

3.4.3 测试速度：2-7秒

3.4.4体温计具有储存和检索上一次测量结果的功能。

3.4.5体温计测量范围: 20°C - 42,2°C,温度测量精度误差±0.1℃---±0.2℃。

3.4.6体温计测量的重复性:用体温计测量37℃模拟热源,重复10次所得结果的紧密度(变异系数CV)不超过8%。

3.4.7采用可充电锂电，电池充满后可测≥500个读数。

3.5. 桌式底座

3.5.1 可同时对2支3.5V手柄和1支电子耳温计充电, 并有相应指示灯提示充电状态。

3.5.2 结构紧凑，体积小、方便置于医生办公桌上。

3.6储物盒

3.6.1可放置一次性耳套及其他消耗品

4、其它： 产品需通过SFDA、CE认证。