**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **肛肠综合治疗仪** | **国别** | 不限 | | **合计金额** | 24 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | **肛肠综合治疗仪** | 24 | 1 | 24 | 中医院肛肠科 | |
| **合计** | | | 1 | 24 |  | |

1、BEIM生物组织电阻抗自动调节功率输出。

2、通过EMC电磁兼容检测。

3、治疗系统具备高频电钳、电镊、电刀。

4、电钳、电镊输出功率自动控制，电刀具备≥9个档位控制输出。

5、电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1 Hz

6、工作制：间歇加载连续运行

7、防电击类型：Ⅰ类 BF型 以上

8、输入功率：≤500W

▲9、高频部分工作频率：1.25 MHz±0.125MHz

10、超过三种输出模式含：电钳模式、电镊模式、电刀模式

11、高频部分双极输出功率：40W±8W（负载阻值500Ω±25Ω）

12、高频部分单极最大输出功率：40W±8W（负载阻值500Ω±25Ω）

13、应具有配合影像采集系统的功能

13.1 自动焦距；

13.2采集速率 ≥6Mb/s；

13.3 帧频 ≥25帧/秒；

14、 主机具有的功能

14.1 应具有病灶部位图像的采集功能;

14.2 应具有采集图像的冻结、存储和回放功能；

14.3 应具有存储图像的编辑、处理功能；

14.4 应具有参考图像对比显示功能；

14.5 应具有病例管理功能；

14.6应具有有关数据打印输出功能；

▲15、高清彩色数码摄像系统：自带光源，自动调焦，可视液晶屏显示

16、光学防水硬管卡口

16.1 适用1/2"单CCD专业影像摄像机

16.2高清晰度，分辨率≥700线

16.3可化学浸泡消毒、煮沸消毒、直至≥130℃压力蒸汽灭菌消毒。

17、氙灯冷光源

18、医用电子内窥镜图像处理器

19、提供可容纳≥30张图片的动态图片库

配置清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 电脑主机 | 1台 |
| 3 | 显示器 | 1台 |
| 4 | 彩色打印机 | 1台 |
| 5 | 影像采集系统 | 1套 |