深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 心电图机 |  | 国别 | 国产 | 预算 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 |  | 备注 |
| 1 | 心电图机 |  | 10 | 3 | 30 |  | 罗妇幼 影像科 |
| 合计 |  |  |  | 3 | 30 |  |  |

- 招标需求与配置清单 - ≥15 寸屏，≥1024×768 高清彩色液晶屏显示；全触摸屏操作。支持翻转屏，可在0°~120°之间任意角度翻转。同屏显示≥18导心电波形 - 该产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%-95%(无冷凝) 的环境下正常工作 - ECG输入通道：≥18导联同步采集，全面兼容9导联，12导联，15导联采集模式 - 导联选择：手动、自动，支持Cabrera、NEHB导联体系 - 输入阻抗:≥100M Ω (10Hz) - ▲频率响应：0.01~300Hz(-3dB) - 定标电压：1mV±2% - ▲内部噪声：≤12.5μVp-p - 时间常数：≥3.2s - ▲共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥123dB (AC 滤波关闭) - 输入电流: ≤0.01μA - 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 - A/D转换：≥24 位 - ▲采样率：≥16000点/秒/通道 - 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） - 抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz (-20dB)；基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz；肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz (-3dB)低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz - 自动分析功能：具有18导同步测量，同步分析功能，支持RR分析 - 自动诊断功能：具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据认证 - 设备内置存储器，存储病历2000例自动模式下10秒数据 - RS232端口，双USB接口，网络接口,外部输入输出端口,VGA口，SD卡槽；数据可通过USB口导入导出 - 支持外接U盘扩展存储空间， 支持SD卡存储 - 机器可升级为带内置WiFi传输数据 - 防水键盘，便于医院的对机器的清洁 - 主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 - 可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 - 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% - 记录通道：9 导：9×1、3×3、3×3+1R、3×3+3R、6+3 12 导：12×1、3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R 15 导：15×1、3×5、3×5+1R、3×5+3R、6+6+3、6+6+3+1R、6+9 18 导：6×3+1R，6×2+6×1，12x1+6x1，6×2+6×1+2R - 记录纸规格特点：热敏记录折叠纸：210mm/215mm；具备在无网格纸上打印网格功能 - 打印方式：实时同步或连续18导心电波形，分段打印 - 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 - 具有心律失常自动延长打印功能； - 交流电源：交流100V~240V 50Hz/60Hz；直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间约3.5小时 - 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 - 左右手电极反转检测提示,能提醒医生导联导联接错，节约医生时间 - 机器具有记录比较功能，能对同一个病人不同时间采集的心电图进行比较，方便医生更好的了解病人病情 - ▲支持长达30分钟的波形采集，波形存储，波形回顾，波形冻结和波形传输。更长时间的采集存储数据，能帮助医生更好进行病例分析 - 机器支持对采集波形的放大，具有高精度测量尺可用于对波形的精密测量。 - 机器可以支持直接在仪器上修改自动测量和诊断的信息 - 机器能自动识别QRS波异常的波形，并用颜色将异常波形标示出来，方便医生的诊断 - 机器具有导联信号检测功能，能对每个导联信号质量好，信号质量差，导联脱落等几种状态进行提示，方便医生能快速调整电极连接情况。 - 在机器上能查看到波形的平均模板，并能进行调整，支持使用调整的作为最后的测量值。能查看详细的测量参数 - 支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作 - 可直接外接打印机，通过A4纸打印18导心电波形和报告 - 支持打印报告测量信息显示自由配置功能 - 支持多种文件格式（DAT、PDF、BMP、JPG，TIFF及选配文件格式SCP、FDA-XML、DICOM、HL7）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。 - 配置清单： 序号; 项目名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 采集盒; 1; 个. 3; 心电导联线; 1; 套. 4; 胸电极; 2; 盒. 5; 肢电极; 1; 盒. 6; 记录纸; 1; 本. 7; 锂电池; 1; 个. 8; 香蕉头转扣式电极转换线; 3; 根. 9; 成人一次性电极片; 1; 包. 10; 保险管; 2; 个. 11; 电源线; 1; 根. 12; 产品说明书; 1; 本.