罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 耳鸣治疗仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 耳鸣治疗仪 | 20 | 1 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 20 |  |  |

一、患者信息智能化管理

1、患者就医问诊、挂号、病历等电子文档的自动生成及建档。

2、各种文档院名设置，密码授权、自动生成。

二、纯音听阈测试

▲1、左右耳听阈独立测听，具有国标测定的气导、骨导≥10个频点，且鼠标点击给声，方便简捷；听阈曲线平均阈值自动计算并标定，准确直观。

▲2、具有气骨导掩蔽测试功能，对侧掩蔽噪声声强初始值自动设置，测试中按需调节，宜于操作；掩蔽听力图分类判定，测试设置31个频点，细致可靠。

3、声强步进值分别为1dB、2dB、3dB、4dB、5dB，以供测试选择及功能扩展。

▲4、纯音听阈气导自动测试功能，采用上升法，声强初始值可设置，并且既可全频点也可单频点测试，提升效能。

5、检测结果图表显示，自动生成并存储、连接打印。

6、实现连网，听阈检测图表数据门诊可直接查阅，资源共享。

三、耳鸣测试

▲ 1、掩蔽听力图自动生成、分类判定，掩蔽曲线31个国标频点，细致准确。

2、音调匹配处方，常规匹配3类93种，特殊匹配5类28种；

3、倍频混淆试验，频点自选后测试频率自动计算生成。

▲4、响度匹配强度步进值可设最小达2dB，内置上升法根据匹配耳的选择及对其阈值的判定，自动给出完成响度测试所需的声强值。

5、掩蔽试验处方≥30种，强度按需设定，给声到时提示。

6、耳鸣检测综合图表，客观准确、结果直观，即可自动打印也可门诊查阅。

- 耳鸣治疗

1、 掩蔽治疗仪，选择灵活；

2、 一个主机可控制≥10台分机，多人同治，互不影响。

- 病案查询

1、查询统计条件≥10类33种，可任意选择，以便临床、教研数据的采集和录入，统计与分析，提供有价值的临床数据。

2、检测项目，自动计次；功能操作，限时使用。以供多元化合作及实现绩效考核、量化备用。

六、区域联网体系、摄像功能设置

1、系统功能模块选配灵活，即可单机操作、分区域控制，也可问诊、检测、治疗、病案等部门多机区域联网或并网运行，实现资源共享。

2、摄像功能设置，为评残、司法鉴定提供真实可靠的科学依据。

七、系统技术参数

1、声强范围：

气导：-10～120dBHL, 40～12000Hz；

骨导：-10～70dBHL,  250～6000Hz；

2、声强步进选择范围：1dB、2dB、3dB、4dB、5dB；

3、定时范围：0min～60min。

八、系统工作条件

1、环境温度：5℃～40℃；

2、相对湿度：≤85%；

3、大气压强：70kPa～106kPa；

4、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz。