## 超净工作台
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 超净工作台 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 5 | 合计金额 | 10
一、技术要求
▲1.具有医疗器械产品注册证；
2.产品类别：单人单面；
3.气流方式：垂直层流；
4.洁净等级：符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求；
5.大气压：70～106kPa；
6.环境温度：0～40℃；
8.外形尺寸(宽*深*高) ：≥970mm×610mm×1730mm；
9.内部尺寸(宽*深*高)： ≥900mm×530mm×520mm；
10.过滤器材质、过滤效率、防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）99.99%@0.3µm；
11.风机功率：115W；
12.总输入功率：1200VA；
13.工作台面材质：304不锈钢；
14.荧光灯：T8 1×15W；
15.紫外灯：T8 1×15W；
16.脚轮：万向脚轮4个；
17.调节底脚：4个；
18.净重：115kg；
19.平均风速：0.2m/s-0.5m/s；
20.照度：≥400lx；
21.噪音：≤60dB（A)；
22.工作台面中心振动静位移：≤3µm(rms)；
▲24.通过ISO9000、ISO13485、ISO14000体系认证；
25.专为单人操作设计，节省空间；
26.上下分体结构，方便安装运输；
27.外箱体采用优质冷轧钢板，静电涂装，抗腐蚀能力强；
28.工作台面采用优质304不锈钢。两侧采用6mm钢化防紫外线玻璃，采光性能好；
▲29.采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP），过滤效率≥99.99%@0.3µm，洁净度等级符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求，更洁净更安全；
30.数码显示功能：可数字式显示风机档位、紫外灯工作时长、预约时间等参数；
31.紫外消毒一键式操作，便捷省心：⑴具有紫外杀菌定时启动预约功能，给用户更多休息，提高工作效率；⑵紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害。⑶紫外灯开关按下后，具有定时关闭功能，出厂设置杀菌时间为30分钟，杀菌时间可根据用户需求在0-99分钟内可调；
32.人体工学设计，台面距地面770mm高度，适宜操作，不易疲劳，工作更轻松；
33.照明灯和紫外灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮；紫外灯点亮情况下，按下日光灯紫外灯随即关闭，将误操作风险降为零；
34.照明灯反装在工作区外，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳；
35.记忆功能：紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等按用户使用习惯设置好相应参数后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用。
二、服务要求
提供三年保修。