## 4度冰箱
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 4℃医用冰箱 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 10 | 参考报价 | 0.5 | 合计金额 | 5
需求一：4℃冷箱八台：
一、技术要求
1.整机外部尺寸：宽≤600mm，深≤615mm，高≤1950mm；
2.整机内部尺寸：宽≥560mm，深≥500mm，高≥1290mm；
3.报警系统：有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；远程报警可通过链接手机实现，可及时打印温度记录表；
4.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警不少于24小时；并能以手机短信的方式及时通知；
5.风冷系统：采用冷凝风机，采用风冷式结构，箱内温度稳定均匀； 可在15分钟内降至冰箱设定温度；
6. 大屏幕LED数字温度显示，便于观察；
7. 安全门锁设计，防止随意开启；
8. 人性化设计：多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；
9.带宽电压设计，适合电压范围为220-250v；
10.左右双开门（非推拉门）设计，开门小于90°自动关门；
11.双层保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，有机械断电保护装置；
12.不锈钢接水盒自蒸发设计，耐腐蚀，节省人力；
13.采用顶置压缩机（非底部内藏式）设计，最大程度降低机舱占用冰箱有效空间，同时加速散热；
14.内设LED照明灯，热量产生少，节能；
▲15.有效容积（内部尺寸相乘）：≥310 L；
16.温度范围：2-8℃，精度0.1℃；
17.电源功率电压：220V/50Hz/1000W；
▲18.选配同品牌无线冷链监控联网系统，实现远程短信、电话语音报警，温度实时记录功能，（提供产品相关证书）；
19.生产企业通过ISO13485，ISO9001,ISO14001认证（复印件加盖制造商公章）。
二、服务要求
提供三年保修。
需求二：4℃冷箱两台：
一、技术要求
▲1. 温度范围：冷藏2~8℃ 冷冻-10~-26℃；
▲2. 容积：冷藏：≥127L 冷冻：≥78L；
3. 外形尺寸：590*627*1685；
4. 温度数字显示，冷藏温度2~8℃，冷冻温度-10~-26 ℃可调；
5. 可根据用户需要设定高低温报警温度点；
6. 具有超温报警功能，便于及时掌握冷藏箱异常状态；
7. 可选择的声、光报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）；
8. 采用名牌压缩机，无氟制冷剂，更环保；
9. 内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强；
10. 冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀；
11. 触摸按键大屏幕LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度；
12. 白色LED 照明系统，更安全、节能；
13. 特制的开关门止档，让您关门更轻松；
14. 透明抽屉结构，便于观察储藏物品；
15. 配备独立门锁扣，可配备双挂锁，安全可靠；
16. 底部脚轮设计，方便移动；
▲17.具有医疗器械注册证。
二、服务要求
提供三年保修。