## 生物安全柜2
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 生物安全柜2 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 9 | 合计金额 | 18
一、技术要求
1.A2型二级生物安全柜，气流模式： 30%外排，70%循环；
▲2.产品认证：获得中国CFDA颁发的III类医疗器械注册证；
▲3.前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%；
4.外形尺寸：长*宽*高≤1900mm×800mm×2300mm；工作区尺寸：长*宽*高≥1800mm×540mm×670mm；
▲5.风速实时测定：标配气流传感器探头实时监控风速，安全柜的吸入口气流速和下送风气流速可在液晶控制屏上实时显示；
▲6.过滤器：超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率≥99.995%；
7.前窗清洗位置，可以将前窗下降至操作台面下方，从而彻底清洁前窗和柜体内表面，降低污染风险；
▲8.风机系统：两个直流无碳刷风机系统，具有阻力感应补偿功能；
▲9.控制器系统：实时显示安全柜运行参数：①安全柜的吸入口气流和下送风气流可在液晶控制屏上实时显示；②风速达不到要求有声光报警；③生物安全柜运行状态、紫外灯工作时间、高效过滤器寿命显示等实时显示；
10、柜体：大于5度角倾斜式人体工程学设计；操作前窗：无边框滑动式前窗；
11.操作台面：一体式设计，前进气孔与工作台面一次冲压成形，可承受重量≥50KG；操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁；
12.柜体涂层：柜体外部抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生；
13.照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域；
14.噪音：噪音≤67dBA；
15.搁手架：标配搁手架，确保手部高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸；
16.安装检测：由经专业培训及制造商授权的工程师完成安装，并出具正式安调检测报告。
二、服务要求
提供三年保修。