单位：万元

| 设备名称 | 超声骨密度仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 8.8 | 合计金额 | 8.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．检测方式：全干式操作（真正全干式操作，设备内外无液体，无需温控装置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．检测部位：跟骨超声扫描 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．中心频率：>1MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．参数：宽带超声吸收（BUA），重复测量精度：<1% ，测量精度：<0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．分析：实时、逐点FFT模/数转换，宽度计算专家算法，BUA自动后处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．Windows XP操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数计算：BUA， T值，Z值，EPO（骨质疏松期预测），骨质量生理减少百分比，骨质疏松百分比，带有参数数据的正常值曲线，通过骨的穿透超声信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．定标：聚乙烯骨模定标质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．质量控制：自动控制扫描前内部定标/手动控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．定位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 X、Y、Z全方位探头移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 激光红外定位，可根据受测者的生理参数自动定位足跟检测位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 超声衰减曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 病人跟踪数据库全自动探头重定位，同一受测者再次检测无须定位，自动寻找检测位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10．可进行病人多次检测结果自动生成变化曲线具有患者骨密度及骨强度连续变化跟踪曲线，动态监测患者骨密度及骨强度变化情况，指导临床用药治疗及疗效评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大容量数据库分析统计系统，多次检测结果对比评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．测量时间：<10秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12．移动性：可移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13．操作环境：电源：230VAC+-%10-2A 50/60Hz 温度：15℃~32℃湿度：20~80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |