**深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** |  高频振动排痰系统 | **国别** | 国产 | **申报科室** | 普外科 | **参考报价** | **8.5** | **合计金额** | **8.5** |
| **设备清单：** |
| **序号** | **项目名称** | **台/套** | **价格（万）** |
| **1** | 高频振动排痰系统 | 1 | 8.5 |
| 合计 | 1 | 8.5 |
| **技术参数：** |
| 压力范围：  | 3-30mmHg，步进不小于1mmHg，压力27级可调 |
| 工作频率： | 1-20Hz |
| 工作噪声： | 正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A) |
| 时间调节： | 1-99min |
| 操作模式：  | 具有不大于10英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作的功能，具有紧急机械停止按键的功能 |
| 工作模式：  | 具有不少于4种工作模式的功能 |
| 线控手柄功能 ：  | 具有通过线控手柄中断或恢复振动排痰的功能 |
| 治疗信息储存查询功能： | 具有治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节的功能； |
| 空气导管配置： | 具有双空气导管 |
| 气囊类型： | 具有背心式或胸带式气囊，规格型号可选 |
| 气囊设计： | 具有背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装 |
| 气囊内衬： | 具有可选择一次性使用气囊内衬 |
|  |
| **配置清单：** |
| 1 | 高频振动排痰系统 1台 |
| 2 | 空气导管 2根 |
| 3 | 线控开关 1个 |
| 4 | 电源线 1根 |
| 5 | 3.15A熔断器 2个 |
| 6 | 产品说明书 1本 |
| 7 | 操作指南 1张 |
| 8 | 保修卡 1张 |
| 9 | 合格证 1张 |
| 10 | 珠形束线带 2个 |
| 11 | 排痰背心（大号） 1件 |
| 12 | 排痰背心（中号） 1件 |

保修期：上述设备厂家全保至少2年；

注：设备需等于或优于以上参数

▲为重要参数符号，属于加倍扣分项；