**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 肌兴奋治疗仪 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 9 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 肌兴奋治疗仪 | 4.5 | 2 | 9 | 妇保院儿保科 | |
| **合计** | | | 2 | 9 |  | |

1、脉冲频率：0.5Hz～15Hz可调，按“+”和“-”按键进行调节，步长0.5Hz；

2、脉冲宽度：在0.1ms～1.0ms可调；

3、脉冲幅度：0～150V之间连续可调，最大输出幅度时皮肤电极电压有效值≤40V，其最大电流有效值的极限值≤50mA；

4、脉冲电量：在负载500Ω条件下，输出幅度最大时，单个脉冲电量≥7μC；

5、脉冲能量：在负载500Ω条件下，单个脉冲最大输出能量≤300mJ；

6、输出波形：

6.1、脉冲宽度t：0.1ms-1.0ms；

6.2、脉冲周期：T:0.067s -2s；

6.3、幅度U：0-150V

6.4、占空比：0.00005-0.0149

1. 强度设置：0-150可调，按“+”和“-”按键进行调节，步长1；

8、操作显示：≥7寸触摸屏显示，智能化菜单，多种治疗信息；

9、输出通道：双通道智能输出，可对2人分别治疗或对1人多部位同时治疗；

10、机内储存≥3组处方，并可根据患者不同自定义处方；

▲11、治疗时间：0-99分钟连续可调，最大值误差为±2min，治疗结束具有报警提示功能；

▲12、安全保护：具有误操作提示功能、一键锁屏功能防止治疗时误操作；

▲13、误操作提示：当仪器电源中断或治疗过程结束时，仪器没有输出；