深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 监护仪（高档） | 国别 | 国产 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 监护仪（高档） |  | 10 | 4 | 40 | 罗人民 急诊科（3） 罗妇幼 急诊科（1） |
| 合计 |  |  |  | 4 | 40 |  |

- 技术需求

- 插件式监护仪，显示屏屏幕尺寸≥15英寸，主机机身具有插件槽≥5个，插槽可外接脑电双频谱指数、呼气末二氧化碳、脉搏指示连续心排量模块。（需在注册证中体现）

- 显示器采用TFT液晶显示屏，分辨率≥1280×1024，可同屏显示≥10道波形。

- 配备插件式转运模块，可与监护仪形成子母机：

3.1采用4-6寸触摸屏；

3.2监测参数包括心电、呼吸、心率、无创血压、SPO2、脉搏、双体温、双有创压；

3.3电池续航时间≥5小时；

3.4≥100小时以上趋势存储；

3.5重量≤1KG。

- 配备旁流呼气末二氧化碳监测模块，最小抽气速率≤70ml/min，可用于新生儿。

- 全中文操作界面，并可在监护仪上直接用拼音和五笔的方式输入中文。

- 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术。

- 心电具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥2个心电导联，在导联I 或导联II受到干扰情况下心率失常、心率等参数仍能准确监测，有效减少误报警和漏报警。

- 心电具有良好的抗除颤性能，除颤后基线恢复时间＜5秒，提供证明文件。

- 具有多通道ST段分析功能。

- 具有心律失常分析功能，心律失常分析结果≥23种。

- 采用获得专利的抗干扰和弱灌注血氧技术，提供证明文件。

- 具有PI血氧灌注指数监测功能，可显示灌注指数数值，测量范围：0.05%-20%。

- 无创血压测量可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。

- 无创血压监测具有手动、自动、连续三种工作模式，自动测量时间1-480分钟可设定。

- 无创血压适用于新生儿病人，不受产品适用范围限制。

- 有创压可以监测机械通气所诱发的脉搏血压变异PPV。

- 具有以下显示界面：它床观察界面、大字体界面、1-4小时动态短趋势界面、同屏12导心电波形显示、呼吸氧合图、心电级联显示等界面。

- 具有呼吸氧合图，氧合图具有呼吸末二氧化碳（ETCO2）显示，结合血氧（SPO2）可以更好反映病人氧合情况。

- 联网功能：通过有线的方式与中央监护工作站共同组成中央监护系统。

- 存储功能：≥96小时趋势图表、≥800组无创血压测量、具备≥48小时全息波形存储及回顾功能。

- 具有药物计算、氧合计算、通气计算、血液动力学计算、肾功能计算五种计算功能。

- 产品通过CE、FDA等权威机构认证并提供证书。

二、配置要求（单套）

- 监护仪主机                             1台

- 多参数转运模块                         1个

- 旁流呼气末二氧化碳模块及附件包         1套

- 5导联电导联线                          1条

- 指夹式血氧探头                         1个

- 血氧延长线                             1条

- 无创血压导气管                         1条

- 无创血压袖套                           1个