罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 空气波压力治疗仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 4 | 10 | 40 | 笋岗社康 （5） 中医院康复科 （2） 文华社康 （2） 妇保院妇产科 （1） |  |
| 合计 |  |  | 10 | 40 |  |  |

1、柜式一体机，可同时使用两个八腔气囊。时间设定功能时间范围为0～60min，步长1≥min。

2、≥6寸彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。

3、生物波功能：

3.1、≥四组生物波输出；可对神经肌肉进行电刺激，加强治疗效果

3.2、输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式；可根据实际进行调节，治疗效果更佳。

3.3、脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz。

4、充气模式：八种基础充气模式.

4.1由远端到近端的逐个充气模式。

4.2由远端到近端的每2个充气模式。

4.3由远端到近端的逐个渐进充气模式。

4.4由远端到近端的每2个渐进充气模式。

4.5由近端到远端的逐个充气模式。

4.6由近端到远端的每2个充气模式。

5、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

▲6、具有三种安全保护方式；患者手持释压保护装置，过压保护装置，断电保护装置，

7、连接：连接管路有防止接错的装置或标识。

8、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

9、空气波跟生物波刺激即可单独使用，也可联合使用，治疗效果更好。

10、可提供上肢，下肢气囊多种气囊选配。

11、特制的充气气泵，噪音小，充气速度快。

12、封闭式气囊，治疗效果更佳。

▲13、单腔压力可调，也可总调压力控制。

14、一键切换梯度压力治疗模式，操作简单；

15、超耐压气囊，轻便耐用，衬布可拆洗便于清洗消毒，避免交叉感染

▲16、具有患者手持释压器：治疗过程中在紧急特殊情况下，患者可自己手动停止治疗。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 理疗用电极 | 片 | 40 |
| 3 | 八腔上肢气囊 | 套 | 1 |
| 4 | 八腔下肢气囊（左/右） | 套 | 2 |
| 5 | 四腔单排充气导管 | 套 | 2 |
| 6 | 四腔双排充气导管 | 套 | 2 |