深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 糖尿病足筛查仪 | 国别 | 国产 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 糖尿病足筛查仪 |  | 10 | 2 | 20 | 东门社康 金鹏社康 |
| 合计 |  |  |  | 2 | 20 |  |

糖尿病足筛查仪  技术需求

一、临床意义

利用超声多普勒原理，通过非介入技术对人体ABI/TBI参数的测量，可以定量判断出患者周围血管疾病的严重程度。主要应用在内分泌科、骨伤科、男性科、烧伤整形科、心内科、心脑血管科等。

二、技术性能

1、手持式设备

2、安全分类：BF型 / Ⅱ类设备  。

3、工作模式：连续工作。

4、超声频率： 8.0MHz ±10%、可选配10.0MHz±10%

▲5、≥2寸高清液晶显示屏实时显示峰值血流速度值和波形。

6、内置高容量可充电镍氢电池，连续静态工作≥6小时左右。

▲7.脱机使用，可存储≥40组数据，通过 RS-232 连接电脑。

8、支持数据下载：可通过USB连接电脑，连接激光A4 A5打印机打印诊断报告，

全中文操作界面。

9、 具有无信号自动关机功能。

▲10、探头手柄装有按键，可随时控制探头工作。

11、超声功率平均声强： ≤ 50mW/cm2

三、技术参数

▲1、电池:内置可充电电池，有低电量指示显示功能。

2、工作环境：温度：10℃ ～ +40℃ ； 湿度：≤80％。

运输和存储环境：温度：0℃ ～+50℃ ；湿度：≤80％ 。

3、充满电后连续动态工作时间≥6小时左右。

- 超声频率：8.0MHz ±10%、可选配10.0MHz±10%

- 心率范围及误差：心率30-300BPM，误差±3%。

- 血流速度精度：≤±10%。

- 频率范围：80/200-5khz

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血流主机 | 1台 |  |
| 2 | 品牌电脑 | 1台 |  |
| 3 | 打印机 | 1台 |  |
| 4 | 电脑台车 | 1台 |  |
| 5 | 电源线 | 1条 |  |
| 6 | 高清探头 | 1个 |  |
| 7 | 电源适别器 | 1个 |  |
| 8 | 耦合剂 | 1支 |  |
| 9 | 血压计 | 1台 | 包括血压袖带1套 |
| 10 | 软件一套 | 1套 |  |