罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 阴道镜 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 阴道镜 | 8 | 2 | 16 | 莲塘新院 |  |
| 合计 |  |  | 2 | 16 |  |  |

1. 整机要求：投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求。

2. 成像系统技术要求

▲2.1 成像系统模块，镜头水平分辨率≥650线，具备放大、缩小、计时显示、白光、光斑减影、暗光、绿光、聚焦、图像冻结、白平衡调节、光源亮度调节等功能，并能通过镜头按键切换实现其功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.2由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且为连续放大，图像几何失真度不超过3%, 需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.3由镜头按键控制计时，为实时计时、非北京时间，且观察屏幕、采集的图像及打印报告上均可标记放大倍数及计时时间。提供可证明其功能的图文报告样本证明其符合要求。

2.4 镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时，光源亮度可调。

2.5 自动聚焦工作距离200～300mm，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围5mm～120mm, 具有自动和手动白平衡调节功能；工作距离=300mm时，光源照度>1600Lux。

2.6 图像输出方式：S-Video和Video方式输出，支持NTSC或PAL制式，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

▲2.7 需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制，提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.8 需具备白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影、三级绿色滤光和暗光功能，且通过镜头按键控制，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.9标配直立式镜头支架，可选摇臂支架。

3. 工作站系统性能要求

3.1 具有病人病历创建、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出及检查和拟诊等术语编辑的功能。

3.2 具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例。

3.3 具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能。

3.4 具有专家向导功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

3.5 具有脚踏开关控制或鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能，提供相关文件证明其符合要求。

3.6具有检查及手术过程录像功能和录像回放功能。

3.7 具有采图质量评估功能，提供相关文件证明其符合要求。

3.8 具有软件防抖功能；

3.9 具有图像上添加标记的功能，提供相关文件证明其符合要求。

3.10 具有权限管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能。

3.11 具有≥4种阴道镜检查报告打印（2、3、4、6幅图可选）、≥4种LEEP手术报告（可自定义刀头规格）打印（2、3、4、6幅图可选）、1种体检报告打印功能，且可选择性打印内容，提供图文报告打印样本证明其符合要求。

3.12 具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

3.13 基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果，需提供证明其功能的统计分析结果样本证明其符合要求。

3.14 具有大容量图像数据存储功能。

3.15 具有联网功能，可以组成网络阴道镜。

主要配置：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道镜工作站 | 1 | 套 |
| 2 | 显示器 | 1 | 个 |
| 3 | 台车 | 1 | 个 |
| 4 | 成像系统 | 1 | 套 |
| 5 | 打印机（彩色） | 1 | 台 |