全高清医学内镜摄像系统

一、摄像主机

1、摄像头具有三组传感器，每组都是1080P

2、像素： 1920（水平）×1080（垂直）

3、扫描标准： 1125线，50场，50帧

4、同步系统： 内部，可自动切换

5、视频输出： BNC插座×2/6、高清视频输出输出：SDI×1； HDMI×2（输出1080P信号）

6、最低照度： 5Lx at F5.5,

7、视频输出清晰度：1080P

8、白平衡：  AWC（自动白平衡控制）和手动控制

9、增益选择：AGC增益提高可选择

10、电源：    AC100～240V，FUSE 2*2A

11、使用环境温度：0℃～ +45℃

12、使用环境湿度：30%～90%

13、主机前面板≥8寸液晶屏幕，实时显示图像

14、主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像

15、主机具有网络视频直播功能

16、可通过专用IPAD进行无线视频同步直播

17、具有图像冻结和2.5倍电子放大功能。

18、摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒

19、摄像头具有四种遥控手柄功能键

20、▲具有血管强化功能

二、冷光源参数

1、主机前面板LCD显示≥5寸、参数可追溯；
2、光源照度：≥1100000Lx

3、光源色温： ≤6500K

4、光输出孔规格:∮10

5、光源功率：100VA

6、光源使用寿命：≥40000小时

7、光源按键：LCD轻触式

8、参数一键还原功能，方便医生操作。

三、医用监视器参数

1、显示器尺寸: ≥26英寸（IPS-Pro）

2、背光:LED

3、视角: ≥178度（水平&垂直）

4、解像度:1920×1080

5、长宽比:16:9

6、显示色:10.7亿色

7、对比度:1400:1

8、亮度:500cd/m2

9、输入端子:3G-SDI×1;DVI-D×1;总成:×1;D-Sub:15×1;S摄像机（Y/C）×1;

10、输出端子:3G-SDI×1;DVI-D:×1;总成×1;

11、防水:IPX2

四、医学影像工作站参数

·内存：≥4GB（DDR3 1333）

·硬盘：≥2TB

·显卡：独立显卡（GT220 512M）

·显示器：≥22寸LCD

·采集卡：全高清采集卡(1080P)

·可配接IPAD影像平板终端，共享病历、图片与视频信息，可通过IPAD查询查看工作站病历；

·可通过IPAD编辑病人信息，遥控操作图像采集，支持手写操作；

·全高清（1080P）数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

·视频采集分辨率为1920×1080，采用先进的Mpeg4编码格式进行视频压缩；

·可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

·视频输入端口：HDMI；

·图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

·视频回放时也可进行图片采集；

·可自定义设置图像采集范围；

·可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

·视频编辑功能，可对录像进行裁剪、合并、添加字幕等编辑处理；

系统配置单

（配置需符合或高于如下标准）

1、 摄像机         1套

2、 冷光源         1套

3、 医用监视器     1套

4、 变焦接口       1个

5、 医学影像工作站 1套

6、 计算机(戴尔）  1 台

7、 液晶显示屏（戴尔）	1 台

8、 打印机(佳能)	  1 台

9、 软  件	         1 套

10、脚踏开关	      1 台

11、高清视频采集卡  1 套

12、USB加密狗      1 个

13、高清视频线	  2条

14、台车	         2台