## 医用空气消毒器(动静两用)
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 医用空气消毒器 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 8 | 参考报价 | 1 | 合计金额 | 8
一、技术要求
1.可迅速杀灭室内细菌、病毒、真菌，清除室内烟尘、甲醛、苯、氨气、氡及挥发性有机物，使空气洁净清新。
▲2.等离子静电场和光电催化技术空气达万级，快速除菌，静电吸尘、净化效率高。
3.安全、有效、无污染，动静态消毒方式，24小时人机共存，对人及物无任何副作用。
▲4.定时、自动运行模式任意选择，每天可设定三个记忆时间段进行自动开关机消毒净化。
5.应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行。
6.具有豪华LED多彩显示屏，功能状态一目了然。
7.低噪声，大循环风量，高、中、低三档选择。
▲8.初效、中效复合溶菌酶过滤技术。
9.主灯管失效时，备用灯管自动支援功能。
10.风机故障报警功能。
11.负离子清新空气。
▲12.款式:移动式/手推式。
13.外形尺寸300*500*1000mm(W*L*H) 。
14.处理风量600m3/h 。
15.噪声≤45dB(A) 。
16.功率≤90VA。
17.适用空间80m3 。
18.等离子高压电场浓度4100-8200W可调试 。
19.净化效率≥98% 。
20.自然菌消亡率≥99.96% 。
21.臭氧≤0.01mg/m3 。
22.负离子浓度≥2*106个/cm3。
23.甲醛、苯、TVOC去除率≥90%。
24.电源220/50V/Hz。
二、服务要求
提供三年保修。