深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 人流机（直视可视） | 国别 | 国产 | 合计金额 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 人流机（直视可视） |  | 15 | 2 | 30 | 笋岗社康（1） 罗妇幼 妇保科（1） |
| 合计 |  |  |  | 2 | 30 |  |

- 内窥镜影像工作站主要参数要求：

1  工作站最大功耗：P≤400VA

2  主显示器分辨率：≥（1024×768）

3  主显示器对角线长：≥ 38cm（21.5英寸）

4  副显示器分辨率：≥（800×600）

5  副显示器对角线长： ≥20cm（8英寸）

6  工作站运行环境：内存≥2GB，硬盘≥500GB，Intel CPU 1.8GHz

7  工作站工作电压：AC220V±22V，50Hz/60Hz±1Hz

8  工作站正常环境：温度5℃～40℃、相对湿度≤80%，大气压86kPa～106kPa

9  成像色彩：彩色

10 软件操作简便，界面人性化，支持拍照、录像、存储、打印等功能

二、 一次性摄像吸引管主要参数要求：

1 光学性能

1.1  照明：2颗LED灯

1.2  视向角：30°

1.3 ▲视场角：≥90°

1.4 ▲分辨率：≥20 lp/mm

1.5  照度：≥500 lx

1.6  成像色彩：彩色

1.7  ▲图像分辨力：≥640X480像素

1.8  ▲有效景深：前景深≥0.5mm,后景深≥1.5mm

2 物理性能

2.1▲  吸引管最大工作长度：≥170mm

2.2    工作部分外径：6mm≤直径≤8mm

2.3   管身材质：与人体接触部分采用医用无毒材料制造

2.4   吸引量：≥2000ml/min

2.5   吸引管工作条件：环境温度:5 ºC ~40ºC

2.6   相对湿度:30%~80%

2.7   大气压力:86kPa~106kPa

2.8   输入电压:d.c.5V±0.5V

2.9   管体内置高清 CMOS 摄像头，手术过程实时直视，安全有效。

2.10 ▲直视窗口采用疏血性羽化纳米处理技术，手术过程中不会因血污而降低 画面质量。

2.11  单管双腔技术，集直视和吸引功能为一体，操作简便。

2.12  超微型高分辨率图像传感器，具有微距成像功能。

三.配置清单（需符合或高于如下配置）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性摄像吸引管 | 5个 |  |
| 2 | LCD 主显示器 | 1 个 |  |
| 3 | LCD 副显示器 | 1 个 |  |
| 4 | 工作主机 | 1 台 |  |
| 5 | 键盘 | 1 个 |  |
| 6 | 鼠标 | 1 个 |  |
| 7 | 软件 | 1 套 |  |
| 8 | 医疗台车 | 1 台 |  |
| 9 | 脚踏开关 | 1 个 |  |
| 10 | 隔离变压器 | 1 个 |  |
| 11 | 显示器支架 | 1 个 |  |