罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 医用升温毯 | 国别 | 国产 |  |  | 合计金额 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 |  | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 医用升温毯 | 10 |  | 3 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 3 | 30 |  |  |

  - 主机电源：220V交流电，50 Hz 。

  - ▲设备通过CE认证，认证证书中必须体现该产品的相关信息及型号。

  - 垫子加热方式：直流安全电压电加热

  - ▲接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃

  - 工作模式：两种加温模式；

自动加温模式：在33～39℃范围内，设置最小步长为0.1℃；

手动加温模式：在输出功率为0% 到100%范围内，设置最小步长为10%。

  - 安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；保护温度范围≤39℃、智能运行软件程序、恒温器电路板中具有专业的热保护硬件装置、加热垫线路中装有过热保护机械器件

  - 垫子加温速度：从20℃~37℃，≤10min；

  - 垫子数量及尺寸：配置≥2个加热垫，适用于成人垫≥1.9米1张、儿童垫≤1.07米1张及特殊体位用途；

  - 垫子可重复使用，无需一次性耗材。

  - ▲垫子加热部分：采用碳纤维织物，可透过X光，C臂照射成像无影响；

  - 垫子组成：多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。垫子具有防水排气功能。

  - ▲垫子部分防水等级为IPX 7，恒温器部分防水等级为IPX 0；

  - 加温垫中温度传感器≥6个。

  - 具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。

  - 恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定

1.16体温探头采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。体温探头检测温度范围为：25-45℃，允许误差在：±0.3℃ 以内

配置表

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 恒温器 | 1台 |
| 标准电热垫(标配) | 1个 |
| 中型电热垫(选配) | 1个 |
| 小型电热垫(标配) | 1个 |
| 体温传感器 | 1个 |
| 管夹装置 | 1套 |