## 显微镜参数
口腔显微镜技术需求
序号 | 项目 | 具体参数
1 | 显微镜系统
1.1 | 目镜 | 12.5x/18B(视场光阑18mm)，获得更大视野
1.2 | 双目镜筒 | 0-200°连续可调角度双目镜筒（带刻度瞳距调节旋钮）
1.3 | 瞳距调节范围 | 55mm-70mm
1.4 | 目镜视度调节范围 | ±6D
1.5 | 变倍方式 | 手动连续变倍
1.6 | 总放大倍率 | 3.6x-23x（12.5x目镜,大物镜焦距f=250mm）
1.7 | 变焦大物镜 | f=200mm-400mm
1.9 | 视场直径 | 9.8mm-62.5mm（12.5x目镜,大物镜焦距f=250mm）
2 | 照明系统
2.1 | 照明光源 | 内置高可靠性LED光源，亮度连续可调，寿命≥30000小时
2.2 | 物面最低照度（f=250） | >70,000lx
2.3 | 照明光斑直径 | >82mm
2.4 | 滤色片 | 橙色
2.5 | 照明色温 | 6500K，更接近于自然光，色彩逼真
3 | 支架系统
3.1 | 支架型式 | 小巧落地式支架，平稳性好
3.2 | 第一横臂 | 回转半径460mm，360°旋转
3.3 | 第二横臂 | 回转半径700mm，±160°旋转，上下移动±315mm
3.4 | 最大净臂展 | ≥1390mm
4 | 电气参数
4.1 | 输入电压 | AC100-250V，50/60Hz
4.2 | 保险丝 | 220V T1.0AL 250V/110V T2.0AL 125V,
5 | 影像配件
5.1 | 显微镜分光器 | 20%/80%分光器，可选配50%/50%分光器
5.2 | 数码照相接口 | 标配适用佳能数码单反相机，也可适用尼康单反相机
5.3 | 数码单反相机 | 700D数码单反相机内含相机内置电源及SD卡用于存储
5.4 | 单反相机无线脚控 | 可适配佳能或尼康单反相机
5.5 | 高清显示器 | ≥21.5英寸进口，高分辨率1920X1080
5.6 | 显示器连接支架 | 活动支架，可适配与牙椅立柱，也可选适配显微镜立柱
5.7 | 其它可选安装方式 | 可选壁挂、吊顶和地面固定安装方式
6 | 工作条件
6.1 | 环境温度 | 环境温度+10℃～+40℃
6.2 | 相对湿度 | 相对湿度30％～75％
6.3 | 大气压力 | 大气压力50hPa～1060hPa
▲7 | 维保方案：需厂家提供两年以上的免费维保（厂家盖章）