单位：万元

| 设备名称 | 多参数生命体征检测仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 4 | 合计金额 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、≥10.4英寸，TFT彩色液晶显示，触摸屏操作，中文菜单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2、800×600分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3、可显示不少于4导波形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、可测量参数：ECG、呼吸（阻抗法）、NIBP、SpO2、脉搏、温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1、ECG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1、ECG导联：3/6导联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2、输入阻抗：≥5MΩ（在10Hz下测量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥2.5MΩ（在0.67Hz至40Hz下测量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3、CMRR：≥95dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2、无创血压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1、测量方式：振荡法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2、监测范围：0～300mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3、监测精度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确性：±3mmHg（0mmHg-300mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4、测量方式：手动、STAT（5或10分钟）、定时、PWTT和SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3、血氧饱和度监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1、测量范围：0-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2、精度：±2%（80%≤SpO2≤100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ±3%（70%≤SpO2≤79%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小于70% SpO2未标明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3、脉搏计数范围：30-300次/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4、呼吸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1、测量方式：胸阻抗法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2、测量导联：R-F或R-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3、计数精度：±2次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4、呼吸计数范围：0-150次/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5、体温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1、测量范围： 0至45℃（32 至113℉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2、通道数： 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3、测量准确度：±0.1℃（25℃≤TEMP≤45℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ±0.2℃（0℃≤TEMP <25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4、温度漂移： ±0.005℃/℃以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1、报警项目：上/下限报警、技术报警（接口脱落报警、噪音报警、电极脱落报警、波形检测报警、探头脱落报警、袖带/软管检查报警、传感器检查报警、电池电量不足报警） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2、报警等级： 紧急（红灯闪烁）、警告（黄灯闪烁）、提示（黄灯或者蓝灯亮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3、报警指示： 报警指示灯、高亮显示信息、报警声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、数据存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1、趋势图：最多120小时的生命体征趋势图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2、列表：支持存储趋势列表不少于120小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持存储NIBP列表不少于120小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3、波形回顾：支持存储波形回顾不少于120小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4、报警历史：支持存储报警历史不少于120小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、电池 ：工作时间：在指定条件下可使用不少于3小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1、工作温度：10-40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2、存放温度：-20-65℃，-15-55℃（记录纸） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3、工作湿度：30-85%相对湿度（无凝结） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4、存放湿度：10-90%相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 中文名; 数量. 1; 监护仪; 1台. 2; 心电中继线; 1根. 3; 3电极导联线; 1根. 4; 血氧连接线; 1根. 5; 血氧探头; 1个. 6; 成人血压气管(约3.5米); 1根. 7; 袖带（成人用）; 1个. 8; 电源线; 1根. 9; 光盘，说明书; 1份. |