深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 身高体重测量仪 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 3 | 参考报价 | 2 | 合计金额 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、技术参数 1.1额定电源：AC 220V±10% 50Hz。额定输入功率：≤30W 1.2使用环境温湿度：+5℃～+40℃； 10%～95%RH（无冷凝） 1.3保存环境温湿度：-5℃～65℃； 1% ～95%RH通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体 1.4运行大气压力：860～1060hPa 1.5运输和保存大气压力：860～1060hPa 1.6测量范围：身高： 70～215。最小分度值0.1 cm，最大误差±0.5cm 1.7重量： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg 1.8显示屏：大屏数字式 LCD 屏幕显示 1.9外形尺寸： （1）头部：810×410×270 （2）立柱：1290×248×220 （3）底座：660×510×200 2、其他功能参数 2.1操作方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择 2.2、身高测量方式：三个大直径超声波测量（美国原装超声波探头）：站位靠前靠后都可以准确测量 2.3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 2.4、显示方式：大屏数字式 LCD 屏幕显示 2.5、温度湿度补偿功能：实时提供温度湿度补偿功能 2.6 支持扫描枪 扫描的条码可打印或通过网络传输。测量结果也可以条码方式打印出来。九针串口，支持各种扫描枪，一些厂家用低成本3针串口，只支持部分扫描枪。 2.7、外形设计：自动感应系统（人不站稳不测量）同时测量、打印、 显示一体化 2.8、打印方式：微型高速热敏打印机 2.9、裁纸方式：自动 2.10、语音提示：有 2.11、体型：国际通用体格指数（BMI) 2.12、数据输出格式：双向WIFI传输，可实现数据输出、写入，传输距离：1-100M；并有RS-232接口和网络接口备用 2.13、离线保存测量结果：可保存2000例测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |