电动取皮刀 技术参数

一、项目总体要求：

1.项目名称：电动取皮刀1套

2.适用范围：适用于植皮手术取皮。

3.技术服务要求：投标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，应能长期提供良好的技术支持及耗材和零配件的优惠供应，并列出清单及优惠价格。

二、性能及技术要求：

（1）电动取皮刀：

1、取皮宽度范围2.5cm-10.2cm，至少有2.5cm、5.1cm、7.6cm、10.2cm四种宽度板；

▲2、取皮厚度为0.05-0.76mm可调，精确度≤0.05mm；

3、采用电力驱动，手柄带有触点式安全开关；

4、手柄制作密封性好，可高温高压消毒；

5、手柄可水洗，无需上油润滑，易于清洁保养；

6、所取皮片边缘整齐，厚薄均匀。

三、配置要求：（配置须符合或高于此配准）

1 、电动取皮刀手持件                一把

2 、电动取皮刀主机（电源供应器）    一台

3 、国产专用消毒盒                  一个

4 、取皮宽度刀架，1英寸(2.54cm)     一个

5 、取皮宽度刀架，2英寸(5.08cm)     一个

6 、取皮宽度刀架，3英寸(7.62cm)     一个

7 、取皮宽度刀架，4英寸(10.16cm)    一个

8 、螺丝刀                           一把

9 、刀片                             10片

四、售后服务要求：

▲保修期限：厂家免费全保两年以上