**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 宫腔观察吸引手术系统 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 15 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 宫腔观察吸引手术系统 | 15 | 1 | 15 | 中医院妇科 |
| **合计** | 1 | 15 |  |

1、光学特性：

1.1 照明：≥2个白光LED灯

1.2视场角（空气中）：100°，允差-10%，上偏差不限

1.3有效景深范围（空气中）：0mm~5mm

1.4分辨力（空气中）：工作距离为5mm，分辨力> 6 lp/mm

1.5视场中心照度：5mm处，视场中心照度应≥ 300 lx

1.6显色指数：照明光源的显色指数Ra≥ 80

2、操作特性：

2.1工作温度：＋5℃～＋40℃

2.2工作湿度：吸引管光学前端：≤ 100%

2.3吸引管手柄、图像处理器：≤ 85%

3、物理特性：吸引管有≥3种型号

4、外围设备负压吸引器的负压值调整范围：400～500mmhg

5、医用不锈钢管身

6、图像分辨率≥480\*480