| 设备名称 | 8道可调量程移液器2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 | 0.9 | 设备数量（台/套） | 10 |
| 总价 | 9 | 国产/进口 | 进口 |
| 技术参数需求明细： 一：设备名称：8道可调量程移液器2 设备数量：10支 二：功能要求 - 该8道可调量程移液器为常规的分子生物学实验提供精准的移液量程。 - 具备简单易用操作，且容易维护。 三：技术参数 1、手动8通道移液器 8支 1）原装进口； 2）无线射频识别功能，辅助实验室移液器校准跟踪和资产管理； 3）超轻质的活塞弹簧； 4）磁性辅助装置能大大减少吸液排液时拇指的操作力，使得移液过程轻松快捷，既省力又能提高移液的精确性； 5）低阻力密封系统； 6）▲量程锁设计，可单手或双手调节； 7）▲圆柱型套柄和吸头设计，轻触装卸吸头，线性密封，省力方便，保证液面一致性； 8）具备CNAS认可的专业校准实验室，有能力出具CNAS校准报告； 9）人性化设计的指钩； 10）枪体内配有硅树脂减震器； 11）ISO9001质量证书； 12）配原厂同品牌吸头：20ul盒装吸头10盒，200ul盒装吸头20盒，300ul盒装吸头10盒，1000ul盒装吸头10盒； 2、电动8通道移液器 2 支 1）原装进口 2）微电脑控制操作：确保每一次样品移液的一致性和高精确性 3）简便的单手操作 4）使用获得专利的纠正因子，进行自动线性校准：自动补偿并校正由于液体流动而产生的误差 5）一次充电使用3000个循环：锂电池充电一小时，可移液3000次以上 6）移液模式：常规移液、分配、稀释、滴定、混和、体积测量等功能 7）▲采用轻触去吸头系统：圆柱型套柄与吸头的密封面积非常小（完美线状密封），确保各通道吸液的一致性，提高了移液的精确性和准确性； 8）▲吸头的前阻挡设计：快速装载吸头，装载吸头时操作者很清楚地感觉到何时已经达到完美密封，无需传统挤压与摇摆装载吸头； 9）▲移液器套柄没有吸头连件O型环：不存在O型环损坏、保养，避免了样品液间交叉污染； 10）ISO9001质量证书 四：配置要求： 1）手动8通通道移液器： 普通手动8通道移液器4把，量程2-20ul； 普通手动8通道移液器4把，量程5-50ul。 2）电动8通道移液器： 电动8通道可调移液器1把，量程2-20ul； 电动8通道可调移液器1把，量程5-50ul。 五：环境要求 - 环境温度保持在15-30摄氏度之间，这样能保持器件稳定工作，不易老化，使用寿命得到延长。 - 环境湿度保持在60%以下,这样能保证内部的器件不易受潮、腐蚀、和上霉。 六：其他 1.售后服务提供三年保修。 |  |  |  |