罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 革兰氏染色仪 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 革兰氏染色仪 | 22 | 2 | 44 | 区人民检验（1） 区妇保检验（1） |  |
| 合计 |  |  | 2 | 44 |  |  |

1. 配置：（单套，须符合或高于此配置）

主机1台

试剂架（4槽孔）1个

革兰氏染色液 一组

清洗液空瓶1个

蒸馏水空瓶1个

主机电源线1根

试剂余量监控信号线1根

试剂导管（含试剂密封瓶盖）1套

废液导流管1根

2.技术指标

2.1. 适用样本：适用微生物实验室革兰氏染色实验样本，可应用的标本类型包括：血液、肺泡灌洗液、脑脊液、粪便、痰、尿液、胸腹水穿刺液、淋巴穿刺液、脓肿穿刺液等。

2.2. 技术原理：水平凹槽托架、水平注入式革兰氏染色原理，杜绝脱片和交叉污染，双侧喷嘴同时加样，节约试剂用量和染色时间；

2.3. 操作流程：标准的八步骤染色流程（固定、结晶紫初染、冲洗、碘液媒染、冲洗、酒精脱色和冲洗、复染、干燥）；

2.4. 自动化：染色流程全自动化，只需水平放置玻片，其余无需人工介入，染色完成时，玻片已离心干燥，可直接镜检。

2.5.玻片设置：点位加样技术、特有位置传感器，可设定染色玻片数目,并任意选择。

2.6.程序调整：方便快捷的试剂调节设定，可任意设定染、脱色循环，可自动和手动调整试剂用量，可根据涂片厚薄设定试剂用量，有效节省试剂损耗。

2.7.染色通量：一次可染色≥40张玻片，每小时可染色≥480张。

2.8.运行时间：每组染色时间≤300秒。

2.9.全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境，配备废液导流管，便于集中收集实验有毒有害废液。

2.10.可选择机外加热固定涂片，或机内酒精固定涂片，可搭配各种类型涂片、制片系统，有效隔绝生物污染。

2.11.软件：内置软件包，无外置电脑，触摸屏操作,液晶显示屏显示设备工作状态和各种相关信息。

2.12.独立管道和喷嘴：各种染液、清洗液和冲洗用水具有独立容器、管道和喷嘴，可独立操作，避免交叉影响；

2.13.自动清洗：独有管道、喷嘴、托盘（内仓）自动清洗功能，只需一键即可自动清洗，无需人工操作，解决染液堵孔难题。

2.14.无毒染液：无毒绿色试剂，取代苯酚和汞等有毒成分，操作人员更安全；

2.15.试剂构成：结晶紫染液、革兰氏碘液、脱色液、番红精等；

2.16.安全功能：带有安全锁的封闭盖板，实现全封闭染色，避免人员生物感染和有毒染液挥发毒害，可透过透明盖板观察内部工作状态，及时调整；

2.17.预警维护：操作显示屏自动显示设备状态，染液余量预警，提醒用户定期提前检查仪器状态保证仪器正常运行，获得长期准确结果。

2.18.认证：设备制造商已取得ISO13485认证、其产品已取得FDA、CE、CFDA认证；

3.售后服务：整机免费保修不少于2年，终身维修服务。

4.需要对耗材进行报价并现在对耗材议价