## 负20冰柜
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 负20℃医用冰柜 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 25 | 参考报价 | 1.5 | 合计金额 | 37.5
一、技术要求
1.有效容积：>260升
2．外部尺寸：1800mm>外部高度>1660mm ，1500mm>内部高度>1400mm
3.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在-10℃~-25℃
4.安全系统：高低温报警、传感器故障报警
5.压缩机：知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂
▲6.安全设计：安全门锁扣，门锁位于门体上方，可随意配锁方便使用
▲7.人性化：抽屉设计，共7个抽屉，方便物品存放
8.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用
▲9.标配无线冷链监控系统，具有实时数据查询功能，时间温度二维图标报告打印功能，具有短信电话报警功能
10.产品通过国家强制3C认证，并附3C完整检测报告
11.产品具有医疗器械注册证
二、服务要求
提供三年保修