## Sheet1
技术参数
适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用
光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式）
峰值波长 | 640nm±10nm
光功率密度 （光源表面测量） | ≥2000mW/c㎡
温度反馈功能（具有红外温度探头并做温度反馈，误差≤2℃） | 具有，误差约1℃
有效照射面积 （光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积） | ≥150c㎡
光源聚光设计 | 透镜式
光杯口平面面积 | ≥64c㎡
最大治疗深度 | 治疗仪最大治疗深度≥10cm
输出光功率 （光杯口平面测量） | ≥8W
光功率稳定度 | 光功率变化率≤±1%
升降装置 | 手动
能量调节方式 | 三级能量调节
照射治疗模式 | 持续照射治疗
定时时间 | 可从0min～99min连续可调
操作面板 | 数码显示、高档薄膜按键
输入功率 | ≥200VA
售后服务 | 省内有厂家售后服务人员