罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动转运床（含电动复苏床） | 国别 | 进口 |  |  | 合计金额 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 |  | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 全自动转运床（含电动复苏床） | 12 |  | 1 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1 | 12 |  |  |

一、 转运床

（一）技术参数

1．规格要求：

1.1．全长：≤1950mm，全宽：≤650mm。

1.2．床体升降范围510-850mm。

2．结构：

2.1．铝合金床架，电镀粉体双层涂装。

▲ 2.2．床板为聚丙烯树脂材料一次注制成形，宽度≤550mm。

2.3. 护栏外观设计有放软管的凹槽，下方有零件横杆及挂钩用以悬挂尿袋、引流袋。

2.4．专用转运床垫，防水、透气。床套四周有拉链，可拆卸清洗。

2.5．床体重量轻，≤73千克，方便转运。

2.6. 整床可水洗，床体防腐蚀、防锈。

3．功能：

3.1．背部采用气动弹簧调节手柄，调节范围≤70°。

▲ 3.2．有背部床板角度显示功能。

3.3．床垫有安全带。

3.4．旋转式护栏，有锁定装置。

▲ 3.5．护栏有水平固定功能，起到与病床之间搭桥的作用。还可增加床面宽度，

方便护士输液、量血压，并设有安全锁。

3.6.原装进口的φ150mm树脂双面滚轮，必须有一个轮子有导电功能。

3.7.刹车采用跷跷板型中控刹车，在任意轮子一侧踩下红色或绿色，即可同时控制四轮刹车或解除。

3.8.有转运定向中心轮系统。

3.9.床体四角有四个输液架插孔，且有输液架锁定装置。

3.10.床下方配有氧气瓶搁架，可以选择横竖两种方式存放氧气瓶。

3.11.配有可伸缩调节输液架。

3.12.床体下方采用3段式托盘，可根据不同需要放置急救器具等。

（二）、配置清单

1.转运床体                                1套

2.旋转式侧护板                            1套

3.转运床垫                                1套

4.输液架                                  1套

5.氧气瓶搁架                              1套

6.杂物托盘                                1套

7.树脂双面脚轮                            1套

8.转运定向中心轮系统                      1套

二、电动复苏床

（一）、技术参数

▲1.规格要求：床板长≥1950 ，全长≥2175mm，加延长床架可至2320mm；

床板宽≥900，全宽≥1060mm；

2．结构及材质：

2.1．床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保

管壁内也有油漆保护，保证产品内外涂层厚度达到一致。

2.2．可拆卸式床头尾板，采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型，并配有防撞轮装置。

▲2.3．具有符合IEC 60601-2-52安全标准的新型分体式升降护栏，前片和后片护栏间隙小，无需配备护栏挡板。当护栏内部受力，无法打开，必须从外部向内压，方可打开护栏，最大限度的保护患者的安全。

2.4. 新型安全护栏：护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。隐藏式设计，给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

2.5．专业医用马达，具有静音、抗电磁、抗干扰。

2.6．整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈。

3．功能：

▲3.1．有9种功能：背部上升0-75°；膝部上升0-45°；头低脚高0-16°；头高脚低0-16°；高低升降420-800mm；背膝同步联动；一键式心脏椅位；一键复位；手动+电动CPR功能。

3.2．床体自带滚珠式角度显示器，方便医护人员确认背板升起的状态。

3.3. 护栏外侧配有护士操作面板，能操作所有功能。面板上配备遥控器锁定按钮，防止患者误操作。

3.4. 配手持遥控器。

3.5．具有同步联动功能（即背膝联动时，膝部先升起，然后背部马上同步上升，），

背部上升时，背板呈C型上升途径，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，

防止体位下移；

▲ 3.6. 病床有床体安全体位报警装置。

3.7．配有电动+手动CPR功能，在紧急情况或停电时，可使背板在升起状态下迅速

恢复到水平位置。

3.8. 床体自带延长功能，最大可延长145mm。

3.9．进口直径125mm医用脚轮具有锁定、自由，三段式中央控制锁定装置；防腐蚀，

耐酸性佳。

3.10．病床两侧下方设附属挂架，可悬挂引流袋、污物袋等物件，并有左右各5个

束缚带固定装置。

3.11．床尾有防止床垫滑动装置。

3.12．床架下方设输液架收藏挂架。

3.13．须配有蓄电池，即使断电或推出病房各项功能也可正常使用，尾端护栏上有蓄电池电量指示灯。

3.14. 配置与病床同一厂家的床垫，采用优质海绵，上层为波浪型设计，下层为平板

式设计，床罩为舒适针织面料，内层TPU薄膜复合，防水透气，有防霉、抗菌

作用。

▲ 3.15.配置与病床同一厂家的输液架，四挂钩，可收起放下；优质不锈钢管架，具有树脂制上下锁紧件；空气阻尼装置，可使输液杆缓速下降，有效避免输液瓶快速下降砸到操作者，且可通过旋转上下锁紧件调节高度并固定。

▲ 3.16. 配置与病床同一生产厂家的移动式床边桌，床边桌采用气动弹簧无极调节高度，桌板受压具备紧急抬升功能，防止桌面物品倾斜或病人肢体受压，具有4个万向树脂脚轮方便移动。

- 配置要求：

1、冷轧钢喷涂床架                              1套

2、可拆卸树脂床头、尾板                        1套

3、专业医用电机                                1套

4、可收放美式护栏                              1套

5、有线遥控器                                  1套

6、床板角度显示器                              1套

7、树脂脚轮                                    1套

8、蓄电池装置                                  1套

9、海绵床垫                                    1套

10、输液架                                     1套

11、移动床边桌                                 1套