深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 神经肌肉刺激仪 | 国别 | 国产 | 合计金额 |  | 27.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 台/套 | 价格（万） |  | 备注 |  |
| 1 | 神经肌肉刺激仪 |  | 4 | 27.2 |  | 罗中治未病（1） 笋岗社康（3） |  |
| 合计 |  |  | 4 | 27.2 |  |  |  |

1、柜式一体机，≥7寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作。

▲2、6组独立通道：具有两组针插式电极输出、三组电针输出和一组负压电极输出，每组独立输出可控，互不干扰。

3、时间设定功能：时间范围为0min～99min可调，单步长为1min。

4、电极治疗输出参数：

▲4.1每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路输出波形为方波与指数波的组合波；

4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz；

4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms；

4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调。

5、连续工作时间大于8小时

6、电针治疗输出参数：

6.1载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

6.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%；

▲6.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA。

- 连续工作时间大于8负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调

配置清单（配置需符合或高于此标准）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 3 | 四芯二导治疗电极线 | 副 | 2 |  |
| 4 | 电针输出线 | 副 | 3 |  |
| 5 | 吸附电极线 | 副 | 1 |  |
| 6 | 吸附碗 | 对 | 2 | Φ45（2个同色是一对） |
| 7 | 吸水海绵 | 个 | 12 | Φ45 |
| 8 | 自粘电极片 | 个 | 20 |  |
| 9 | 硅橡胶电极片+布袋（方形） | 组 | 4 | 1个硅橡胶电极片与1个布袋为1组 |
| 10 | 硅橡胶电极片+布袋（长形） | 组 | 4 | 1个硅橡胶电极片与1个布袋为1组 |
| 11 | 绑带 | 套 | 2 | 1套绑带为280mm、320mm、400mm、460mm各1根 |
| 12 | 线夹 | 个 | 4 |  |
| 13 | 技术使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 14 | 熔断器（保险丝） | 个 | 2 |  |
| 15 | 三证资料 | 套 | 1 |  |
| 16 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 17 | 保修卡 | 张 | 1 |  |
| 18 | 产品简易操作规范 | 张 | 1 |  |