尿流动力尿检查仪 技术需求

| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 尿流动力尿检查仪 | 国别 | 进口 | 金额 | 49 |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 一、硬件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、尿动力主机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 尿动力主机，具体独立的电源开关，无线蓝牙模块，无线灌注泵，重力传感器接口，尿道牵引接口，蓝牙具有多种指示灯标识。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 具有隔离稳定电源供电保护，输入100V～240V,输出+12V。 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 检查床：不锈钢材质，可摆结石位。 |  |  |  |  |  |
| 2、压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 压力传感器与电脑工作站之间蓝牙无线传输数据，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测； |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 通道数≥4个； |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 测定范围-50～200cm H2O； |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 精度±2%； |  |  |  |  |  |
| ▲2.5 | 提供双模式测压功能，具有气体传导测压及水传导测压2种传感器。 |  |  |  |  |  |
| 3． 尿流率传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 蓝牙无线尿液流量计，数据通过无线技术传输到工作站中 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示连接且运行中，橙色表示系统错误，可以随身携带 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 尿流量测定范围0～1200ml |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 精度±2% |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 尿流率测定范围0～50ml/S |  |  |  |  |  |
| 4、 肌电图系统 |  |  |  |  |  |  |
| ▲4.1 | 携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 通道数≥3个 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 测量显示范围：-1000～1000μV 频率：2～1000 Hz |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 专业盆底神经肌电检测电极。系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值 |  |  |  |  |  |
| 5、 灌注泵 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 灌注泵与电脑工作站之间，蓝牙无线控制 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 具有重量传感器计量功能，并实时自动检测和修正数字滚轴式水泵的灌注量 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 数字式灌注泵，主机上具有一键式开关灌注泵功能电脑控制，可以实时调节灌注速度5～140ml/min（可以实时调节） |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 灌注量0～1000 ml，可以自定义灌注量，精度±2% |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 当压力及容量超过预设值时，泵应停止运转。 |  |  |  |  |  |
| ▲5.6 | 在儿童模式时，可以自动计算出适合小儿的灌注速度，并有提示语出现。 |  |  |  |  |  |
| 6、尿道测压牵引器系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 工作站蓝牙无线控制尿道测压牵引器 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 独立式结构，五轮支架，自由移动，电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 牵引速度0.5 ～ 3 mm/s，到达顶端自动停止 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 可用长度≥300mm |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 回位速度≥20mm/s |  |  |  |  |  |
| 7、便携模块 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 携带式蓝牙无线动态检测仪1套，锂电池供电，具有蓝牙连接指示灯，设备工作状态指示灯，电池电量指示灯。患者可以随身携带，自由走动，动态检测膀胱压力及盆底肌电图变化，数据通过蓝牙无线技术传输到电脑工作站 |  |  |  |  |  |
| 二 、软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | WINDOWS操作系统，中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据电脑上可以实时作尿动力各项检查项目。 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 一次完成同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，上述数据和曲线在同一界面中实时呈现。 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码。界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 具有小儿尿动力分析系统，具有小儿列线图。 尿动力分析系统可以根据病人实际检测数据，在尿动力本身系统中实时生成与正常参考值的百分比数值，以及与正常值曲线图形对比功能，病人实际检测数据曲线与正常值曲线可以叠加在一起，进行直观分析。 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 根据病人检测数据，尿动力系统可以建立起个体化膀胱，尿道的三维动力学模型，动态模拟该患者实际排尿过程，同时膀胱逼尿肌曲线，腹压曲线，尿流率曲线可以叠加在一起实时呈现。 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零：一键式实时调节膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化，祛除脏器本体压力。 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 独立式辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全性膀胱检查，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作。 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 同步语音系统，各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能。 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | 压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图） |  |  |  |  |  |
| 8.10 | 漏尿点压力分析及尿道压力描计分析、压力性尿失禁等级分析 |  |  |  |  |  |
| 三、导管 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 用于尿动力检查的各种导管，与尿动力设备同属一个品牌，原厂生产，并具有单独的中国注册证，确保长期稳定供货，同时确保其他厂家的测压导管也可以使用。 |  |  |  |  |  |
| 四、工作站系统（需符合或高于此标准） |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | CPU：双核；操作系统为WIN7专业版及以上32位。高速硬盘≥500G，≥2G内存， 10M/100M自适应网络接口，19寸高分辨率彩色液晶显示器，全防水，防尘人体工学键盘，鼠标， 至少4个USB接口，专业版32位操作系统； |  |  |  |  |  |
| 10.2 | A4幅面彩色喷墨打印机。 |  |  |  |  |  |
| 五、技术支持 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 厂家直接在中国设有售后服务中心，具有专业的工程师及培训师，厂家与中华医学会泌尿外科学分会一起，在吴阶平医学中心设立有专门的尿动力培训中心，面上全国各级医生招生培训，进行专业的尿动力培训，培训后可以颁发尿动力操作证书。 |  |  |  |  |  |

备注：需提供耗材报价

| 配置需求（配置需符合或高于以下标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| 1 | 主机：包括，集成无线灌注泵模块，集成尿动力主机插槽接口模块，蓝牙模块 | 1 |
| 2 | 尿动力主机集线器变压电源适配器:12V | 1 |
| 3 | 电源线，输入110V -220V | 3 |
| 4 | 尿动力主机立杆固定夹 | 1 |
| 5 | 尿动力主机立杆 | 1 |
| 6 | 蓝牙动态监测系统：集成压力及肌电图，蓝牙模块，内置锂电池 | 1 |
| 7 | 5V监测部分及尿流率变压电源适配器 | 2 |
| 8 | 监测单元，2"x45"腰部固定带 | 1 |
| 9 | 监测单元，2"x30"腿部固定带 | 1 |
| 10 | 监测单元使用可伸缩固定带：2cmx110cm | 1 |
| 11 | 监测部分使用硅胶橡胶皮套 | 1 |
| 12 | 蓝牙锂电尿流率：蓝牙模块，内置锂电池 | 1 |
| 13 | 手册：快速入门指南 | 1 |
| 14 | 尿动力分析软件 | 1 |
| 15 | USB蓝牙适配器 | 1 |
| 16 | 肌电图连接线，2红一绿 | 1 |
| 17 | 肌电图防护短接线，用于标定和检测 | 1 |
| 18 | 贴片电极每包3片 | 10 |
| 19 | 坐便椅，高强度航空材料制成 | 1 |
| 20 | 尿流率漏斗 | 1 |
| 21 | P1膀胱压传感器，可以重复使用 | 1 |
| 22 | P2腹压传感器，可以重复使用 | 1 |
| 23 | P3尿道压传感器，可以重复使用 | 1 |
| 24 | P1膀胱压传感器连接线 | 1 |
| 25 | P2腹压传感器连接线 | 1 |
| 26 | P3尿道压传感器连接线 | 1 |
| 27 | 压力传感器固定夹 | 1 |
| 28 | 3个压力传感器的固定装置 | 1 |
| 29 | 灌注泵管 | 5 |
| 30 | 尿流率烧杯 | 5 |
| 31 | 压力传感器顶盖 | 10 |
| 32 | 限流导管 | 5 |
| 33 | 加压袋，具有压力刻度提示标志 | 1 |
| 34 | 尿道压测定牵引器：电脑控制,无级变速， 可万向调节 | 1 |
| 35 | 牵引器5轮支架 | 1 |
| 36 | 测压连接配管 | 10 |
| 37 | 尿动力8F双腔测压导管 | 5 |
| 38 | 尿动力10F直肠球囊测压导管 | 5 |
| 39 | 尿动力7F三腔测压导管 | 5 |
| 40 | 直肠测压管 | 5 |
| 41 | 单球囊膀胱测压管 | 5 |
| 42 | 计算机工作站最低配置： CPU：双核；操作系统为WIN7专业版及以上32位。高速硬盘≥500G，≥2G内存， 10M/100M自适应网络接口，19寸高分辨率彩色液晶显示器，全防水，防尘人体工学键盘，鼠标， 专业版32位操作系统 | 1 |
| 43 | 工作站台车,四轮移动，前两轮带锁 | 1 |
| 44 | 彩页喷墨打印机 | 1 |
| 45 | 尿动力检查床 | 1 |