单位：万元

| 设备名称 | 消毒炉 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 2 | 合计金额 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1，灭菌等级 CLASS B(欧洲B级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2，灭菌温度 134℃/121℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3，特殊灭菌 灭活艾滋（HV）、乙肝（HBV）、疯牛病毒及芽孢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4，干燥程序 强力真空干燥，剩余器械湿度<0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5，显 示 大屏数码显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6，测 试 Bowie&Dick蒸汽穿透力测试，Vacuum真空测试，Helix螺旋测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 性 安全阀，压力锁，故障自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7，灭菌纪录 可选配USB,打印机（内置或外置）记录灭菌过程和日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8，供水系统 2.5L - 3L储水箱，2.5L - 3L废水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9，清洗程序 可自动清洗内部管路和蒸汽发生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10，灭菌室配置 至少5层，不少于3个托盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11，欧洲B级标准符合EN 13060安全测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12，具备三次脉动真空干燥功能，真空度可达-0.9bar(-0.09Mpa)。器械剩余湿度<0.296,适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13，全电脑控制，采用先进的进口16位微处理器，操作得心应手。适合口腔科、眼科、手术室、实验室对器械的消毒灭菌。设有B&D测试、真空测试程序，用于蒸汽穿透力的检测. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅体由不锈钢一次性拉伸，配备喷射式蒸汽发生器自动清洗，保证了锅内温度压力更加均匀。消毒更彻底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14，具有废水箱水满警报系统，避免了让废水循环消毒的可能，使消毒更有意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15，清晰的数字化LED显示完善的故障检测报等系统，让你随时掌握机器状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16，门双反联锁保护，腔内有压力.门不能被打开，使用更安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17，配内置打印机，USB接口可选配。消毒过程数据及日期自动打印。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |