深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 便携式睡眠检测仪 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 便携式睡眠检测仪 |  | 6 | 6 | 36 | 罗人民耳鼻喉科（5） 笋岗社康（1） |
| 合计 |  |  |  | 6 | 36 |  |

一、项目概述：

进口多导便携式睡眠监测仪。 适用于成人呼吸睡眠暂停及紊乱的诊断与治疗。方便临床便携使用。

- 设备技术规格及配置：

1.功能与软件：

▲1.1导联数：≥10导；

包括:良好数据指示1导、鼾声1导、热敏型口鼻气流1导、压力型口鼻气流1导、胸部呼吸运动（RIP技术）1导、腹部呼吸运动（RIP技术）1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、病人事件1等参数及各参数的导联分配；

1.2 体积小巧，重量轻便，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用。

1.3 设备具备≥4GB内存；

1.4各参数自动分析记录软件；具有所有信号分析记录软件

▲1.6具有数据良好指示功能，方便医生在记录完成后未分析的情况下了解数据的良好程度；

1.7有全中文记录分析软件；

1.8有事件记录的功能；

1.9可实现数字化数据采集、存储和回放，可在线实时监测；

▲1.10有实时阻抗测定与显示功能；

1.11有高质量的血氧监测技术；

▲1.12可联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定和在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且内够记录8导呼吸机数据，如实时潮气量，压力变化，漏气量、病人气流、

最大吸气压、最大吸气流量、补偿气流、呼吸频率等数据。

1.13有病人数据库管理软件，具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能；

1.14可将生理数据采用EDF数据格式存储；

▲1.15可同时连接热敏型和压力型口鼻气流；

1.16具有自动分析睡眠分期/呼吸/觉醒的功能；

1.17机器可扩展到21导，（包括脑电≥2导、眼动2导、心电7导、心率1导、下颌肌电1导、任意肌电2导）

2. 各通道参数：

2.1 口鼻气流采样频率：≥100Hz

2.2胸腹运动采样频率：≥100Hz

2.3体位：仰卧位、左侧卧位、右侧卧位、俯卧位；

2.4血氧：30%-100%

2.5 脉率：3-100BPM

3.记录时间：

最长记录时间≥24小时；

配置清单（单套）

1、主机 1套

2、专业指南, (中文) 1套

3、便携包 1套

4、操作说明图谱  1个

5、卡读卡器和延长线1套

6、4 GB SD 卡1套

7、固定夹1套

8、颈部系索1套

9、成人胸腹运动探头包,   1套

10、鼻气流管, 成人,  5个/包1套

11、口气流热敏探头,  1套

12、SpO2 延长线 1套

13、SpO2 探头 1套

14、4节 AA电池1套

15、SD卡读卡器1套