超声刀手柄 技术需求

一、产品适用范围：

该产品适用于与超声手术设备和符合GB9706.4-2009标准所述的高频手术设备主机配套使用

二、产品性能

- 谐振工作频率：55.5KHz±5.5KHz或23.5KHz±2KHz；

- 刀具尖端振动幅度：≥80um；

- 刀具插入部的外面材料应经过生物相容性评价：

3.1 细胞毒性记分应不大于1；

3.2 刺激反应类型应不大于轻度；

3.3 应无致敏反应。