深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 活动平板 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 18 | 合计金额 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）硬件配置： （1）工作站系统 1、品牌计算机处理系统一套 2、高速网络激光打印机一台 3、可移动专业台车一台 4、运动平板 （2）、运动平板系统 - 最大承重：200Kg； - 速度范围：0-20Km/h；坡度范围：0-25%； - 跑面纠偏：自动纠偏系统； - 紧急制动：紧急制动开关； - 无电刷交流变频电机，无噪声，耐用，不需要维护，设计寿命大于10000小时； - 采用履带保直技术，无须定期校正，永不跑偏。 （3）、数字信号心电采集器 1）通过标准USB通讯接口，隔离电压达4000V。 2）超高采样率：12导同步超高采样技术，采样率每秒每通道2.4K点，采样精度14位 3）采用 “隔离通讯信号能量转换”技术，不需要任何额外的电源或电池支持 4）多重数字滤波器包括：基线滤波器\平滑滤波器\肌电滤波器\电源滤波器； 5）基线抗漂移技术、自适应数码滤波技术、肌电滤波技术和心电图平滑技术, 6）电极阻抗检测技术 7）无硬件加密狗，方便软件及时免费更新升级。 8）具有抗除颤和识别起搏器信号功能； （二）软件功能及参数： 1、全中文操作软件： win7操作系统 2、全信息运动心电监测： - 实时十二导运动前静止心电图自动分析诊断； - 实时十二导运动中心电图监测，即时数据分析（波形放大分析和ST段改变及斜率测量显示） - 实时心电图防失真处理，高频率无切记光滑的心电图真实显示； - 实时自动心律失常和心肌供血不足的提示预警恢复模式； - 实时心电、血压、血氧、代谢当量、最大耗氧量、各级时间同步显示； - 实时十二导心电图即时打印； 3、心电图滤波及电极脱落报警； 4、6分钟步行试验及自动诊断； 5、内置接口调试软件： 1）运动平板或塌车调试软件（不少于10个品牌） 2）运动血压及血氧调试软件（不少于8个品牌） 6、预置多种运动方案： 7、分析报告 1）报告及描述自动生成； 2）12导联ST段自动识别和计算因J点变化引起的ST-T段的改变，J点及ST段可再分析测量； 3）12导联Delta ST段、STslope、ST/HR index、Delta ST/HR index参数表及趋势图 4）静态心电图可再分析测量，自动诊断及QT间期、QT离散度测量分析； 5）心率失常分析； 6）电影回放再现测试过程 8、多种编辑方式及可选报告： - 12导联、6导联、3导联心电图等多种图形显示打印； - 多项可选式打印报告，并能进行打印预览； - A4或B5纸张、横纵向、背景格或坐标纸打印可选； 9、网络传输和数据库统计： 14、运动血压测量、血氧实时监测,由操作系统控制，自动生成趋势图。 15、设定报告模式、多种编辑及打印方式，可预览或自动打印全部报告。 16、心电算法需通过欧洲CSE、美国AHA、MIT数据库测试 (三)、进口运动血压监护系统 功能及技术参数： 1、通过标准RS-232通讯接口，完成与计算机的数据通讯与控制，运动血压叠加趋势图显示 2、血压测试时间可协议设置（即多种测试时间选择方案） 4、运动血氧检测 （四）产品认证： 1）该产品有CE认证 2）公司有ISO9001质量管理体系认证 3）有关该产品的专利技术证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |