罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 扶贫项目包2 | 国别 | 不限 |  | 合计 金额 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 新生儿黄疸治疗箱 | 4.7 | 1 | 4.7 | ★扶贫项目， 签订合同5天内能供货，送货地点有可能是扶贫地点。保修1年。 |  |
| 2 | 经皮黄疸仪 | 2.3 | 1 | 2.3 |  |  |
| 3 | 婴儿培养箱 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 4 | 新生儿经皮测胆红素 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 5 | 血气分析仪 | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 27 |  |  |

- 新生儿黄疸治疗箱

1、箱温控制，肤温监测，LED显示；

2、具有双面辐照功能，上灯箱光源为蓝光灯管，下灯箱光源为LED光源；

3、具有光照治疗时间计时功能；

4、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

5、前面板具有温度校正功能；

6、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

7、具有正门独立锁定装置；

8、自然风道加湿；

9、抽拉式水箱 ；

10、婴儿床可从侧面拉出；

11、两侧和正门的有机玻璃可打开；

12、采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

13、工作电源：AC220V/ 50HZ

14、输入功率：≤600VA

15、控温方式：箱温控制，肤温监测

16、控温范围：25℃～34℃

17、肤温显示范围：5℃～65℃

18、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃

19、皮肤温度传感器精度：±0.3℃

20、床面温度均匀性：≤0.8℃

21、婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A）

22、故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等

23、床面上有效表面内的总辐照度：

≥1.5mW/cm²（上灯箱），≥3.0mW/cm²（下灯箱）

24、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：

≥1.4mW/cm²（上灯箱），≥2.5mW/cm²（下灯箱）

25、床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：

≥1.6mW/cm²（上灯箱），≥3.5mW/cm²（下灯箱）

26、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥ 0.4

27、黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm

基本配置：

上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜）。

二、经皮黄疸仪

1、检测方法： 绿、蓝光比较法；

2、显示方法： 三位数码显示（两位整数，一位小数） 单位为mg/dl，示值误差： 00～15±1；16～25±1.5

4、光源：     氙闪光灯

5、电源：     AAA1.2V×4充电电池组；每充足一次电至少能检测约500次

6、开启准备时间：小于10秒

7、充电器：   输入220V 50Hz. 3W

输出 DC6.0V 0.3A

8、校验盘：  对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1

三、婴儿培养箱

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤850VA

3、控温方式：箱温控制控温范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

4、箱温显示温度范围：5～65℃

5、升温时间：≤30min

6、设置温度与箱内温度分屏显示；

7、独立的超温保护系统；

8、自然风道加湿；

9、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

10、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

11、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

12、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

13、前面板具有温度校正功能；

14、具有数据储存功能；

15、具有正门独立锁定装置；

16、具有RS-232接口；

17、具有氧气输入接口；

18、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

19、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

20、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

21、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

22、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

23、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

24故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

25、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²  (光源为灯管)

26、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²  (光源为灯管)

27、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4

28、具有黄疸治疗装置；

29、采用低噪音的无刷直流电机。

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，黄疸治疗装置。

四、新生儿经皮测胆红素

1、检测方法：光反射式,绿、蓝光比较

2、显示方法：三位数字液晶显示，错误数据可清除；mg/dl及μmol/l单位滚动显示，可进行2－5次平均值测试

3、测量误差： 00～15±1  16～25 ±1.5

4、光源：     氙闪光灯

5、电源：  AAA 1.2V×4充电电池组；每充足一次电能检测约500次

6、开启准备时间：小于5秒

7、充电器：   输入220V 50Hz  3w

输出DC6.5V  0.3A

8、校验盘：  对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1

五、血气分析仪

1、测量原理：干化学法，微芯片技术传感及微流控设计一体化

2、测量速度：从开始测量本次样本到给出本次样本结果≤45S内完成测定全部参数并打印报告

3、测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数只需一张试剂卡即可完成

4、计算项目：cH+，HCO3--act，HCO3--std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca2+(7.4)，AnGap，tHb(est)，pO2(A-a)，pO2(a/A)，RI，pO2/FiO2，cH+(T)，pH(T)，

pCO2(T)，pO2(T)，pO2(A-a)(T)，pO2(a/A)(T)，RI(T)，pO2(T)/FiO2 , mOsm

等, 测试+计算项目≥36项

5、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种样本类型

6、定标方式：无气瓶的气体定标方式（也可称为液体定标）

7、进样方式：测试卡直接连接注射器或毛细血管，自动平行抽吸式进样，无需手动注入样本，有效降低生物污染

8、电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内

9、试剂卡存储：无需冷藏，常温保存，即取即用,试剂卡为一次性使用，无交叉污染，安全可靠

10、操作界面：7英寸彩色电阻式单点触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程，内置二维条码扫描仪及热敏打印机，方便数据管理及结果的打印，打印宽度48mm

11、内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个

12、数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS

13、数据存储：仪器可自动存储10000个病人结果

14、升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成

15、工作温度：10-31℃

16、工作湿度：25%-80%RH（无冷凝）

17、工作气压：70KPa-106.6KPa

18、工作电压：100v-240v

19、工作频率：50Hz/60Hz

20、重量：＜4KG（带电池）,小巧便携,便于不同病人终端移动及床旁检测

★21、需要配2盒配套试剂；