|  |
| --- |
| **前列腺电切镜 技术需求** |
| 1.  前列腺电切镜，数量：2支 |
| （1）▲HOPIKNS Ⅱ柱状晶体镜 ，镜身标有HOPIKNS Ⅱ标志 |
| （2）12 °斜视镜，广角，直径4 mm，长 30 cm |
| （3）▲可高温高压消毒 |
| （4）防球变系统，防止图像变形 |
| （5）▲兼容性高，无需转接口可连接其它品牌的导光束 |
| 2.  被动式工作手件，指环控制工作手件，非工作状态时电极在镜鞘内，数量：2套 |
| 3.  电切镜鞘包括：抽吸、冲洗连接管，2个LUER锁连接器，直径8 mm，可转动陶瓷绝缘内套管，数量：2套 |
| 4.  鞘芯，与电切镜鞘配合使用，数量：2支 |
| 5.  环形电极，24Fr.具备电切环，数量：2支 |
| 6. 电极导线，长3m |
| 7.输尿管光导丝，7 Fr.防止术中输尿管损伤 |
|  |