除颤监护仪参数

- 具备手动除颤、自动体外除颤、心电监护功能。

- ▲采用国际指南认可的双相波技术，最大能量达到360J，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可选配血氧饱和度、无创血压监护功能。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- ▲彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 记录仪能自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- ▲防固体颗粒进入等级达到IP4X，防液体进入等级达到IPX4。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受≥0.75m跌落冲击。

- 可通过逆变器接直流电源，输入电压12VDC

- 整机带电极板

配置清单

（配置需符合或高于如下标准）

| 物料描述 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 锂电池 | 1块 |
| 记录仪 | 1台 |
| 记录纸 | 1卷 |
| 3/5导心电导联线 | 1根 |
| 心电电极片 | 1包 |
| 体外除颤电极板附件包 | 1套 |
| 电源线 | 1根 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 中文操作卡 | 1份 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 序列号小标贴 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |
| 起搏功能 | 1套 |
| 起搏附件包 | 1套 |