全自动核酸提取工作站 技术需求

| 适用样本类型 | 可从血清、血浆、尿液、脑脊髓液等直接生物源性液体标本或粪便悬浮液、组织匀浆、宫颈聚集洗脱液等固体标本匀浆悬浮上清液等样本中提取纯化核酸。 |
| --- | --- |
| 提取方式 | 纳米磁珠法 |
| 移液通道 | ≥7个 |
| 移液部分 | 移液精度：1μl≦v≦5μl;Cv≦8%; 5μl≦v≦20μl; Cv≦3%; 20μl≦v≦1000μl; Cv≦1% 移液范围：1-1000μl 分配模式：可一次吸液多次分配 移液系统具有：液面气压探测功能；防漏液功能；枪头堵塞感应功能 |
| 样本通道 | ≥96个 |
| 检测体系通量 | ≥192个 |
| 多项目检测 | 一次可运行≥9个不同项目 可提供≥20个检测项目的配套试剂 |
| 样本架管径 | 12-16mm |
| 温控模块 | 热孵育模块（室温-100℃）、制冷模块（4℃-室温） |
| 仪器运行状态远程提示 | SMS模块可远程将仪器运行状态以短信方式发送到用户移动设备上 |
| 高效防污染功能 | - 全封闭负压系统 - 高效过滤系统（HEPA，70-80 m³/h,E10级） - 紫外灯（UV254-C，表面紫外强度：>30uw/cm） - 带滤芯枪头 - 废枪头及废液分别回收至工作区外 - 设备可进行一键式日维护 |
| 注册证书 | CFDA、CE |
| 维保方案 | 厂家免费维保2年 |

注：需对使用耗材报价