全自动化学发光免疫分析仪招标参数

一、设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

二、设备数量：1套

三、功能用途:全自动化学发光免疫分析仪,可检测血液中的肝炎病毒标志物（甲肝、乙肝和丙肝）、艾滋病毒抗原/抗体、梅毒螺旋体抗体等项目。

四、主要技术参数及要求:

1、检测原理:化学发光或电化学发光分析原理。

2、模块式机器，检测速度≥380测试/小时，首个结果出报告时间≤30分钟。

3、检测项目：

肝炎病毒标记物（甲肝、乙肝和丙肝）、艾滋病毒抗原/抗体、梅毒螺旋体抗体等项目，

上述试剂项目须取得SFDA或者CFDA注册证。

4、试剂上机稳定性：≥28天，定标周期：≥28天，试剂包装可提供≥100测试/盒。

5、安全装置：仪器具有液面感应和凝块检测感应功能。

6、进样系统：样本位≥250个,试剂位≥48个，有急诊专用通道，可即时插入急诊样品。

7、样品类型：血清、血浆。

8、样品间携带污染率<0.1ppm，最小吸样量：≤10ul。

9、精密度：批内<5%，批间<10%。

10、操作模式: 随机和连续模式，带有急诊检测功能。

11、操作界面：纯中文操作界面（中英文等界面可选），触摸式屏幕、键盘、条码阅读器。

12、离机时间：≥5小时。

13、检测试剂：具有完整的质量控制体系, 所有试 剂的定量质控品具备高、 中、低三种质控品。系统具有两点或六点定标模式，配有L-J质控图。

14、仪器软件：具有对标本进行自动稀释、预稀释、和重测功能， 可对试剂、消耗品、废物进行实时跟踪，并免费升级项目软件。

五、配置要求：

1、全自动化学发光免疫分析仪（2个分析模块）配套系统软件，中文系统软件，本仪器相对应的实验室LIS系统接口。

2、激光彩色多功能一体机（打印、复印、扫描）、中文报告及电脑（windows8或以上系统，Intel酷睿i7或以上主机，8 G内存，1000 G硬盘、正版系统软件）1套。

3、UPS不间断电源一台（≥1个小时，功率必须达到主机模块要求）。