深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 超激光治疗仪 | 国别 | 国产 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 超激光治疗仪 |  | 20 | 2 | 40 | 罗中医分院康复科 笋岗社康 |
| 合计 |  |  |  | 2 | 40 |  |

一．正常工作条件

1．环境温度为5℃～40℃ ；

2. 相对湿度≤80% ；

3. 电源电压：AC220 V ，

4. 频率50Hz；

5. 输入功率：450VA 。

二． 技术指标

（一）基本配置：

▲1. 两路相互独立的输出，一路一控双输出红外偏振光输出，一路钯灯（近红外光）输出。红外偏振光由Y形双输出光导纤维束传导输出。

▲2. 大屏幕真彩液晶触摸屏显示，并内置电脑处方。

标准配置：

2个B型治疗头（集射式，专用于神经根、神经干、神经节、穴位及痛点照射）、

2个C型治疗头（散射式，用于较大面积照射）、

2个SG型治疗头（星状神经节专用）、

1个钯灯治疗头（用于大面积照射）。

3. 主机与台车分体式结构，即豪华美观，又便于出诊携带。

（二）偏振光部分(B型、C型、SG型治疗头)

1. 有效光谱波长范围：0.6μm～1.6μm。

▲2. 具备直线偏振光的特性及偏振光过滤器,输出光偏振度≥95%。(具有相关有效文件证明，如；注册证等,生产商或经销商自己出具的报告文件不采用）

3. 输出最大光功率：B型治疗头≧2200mＷ；SG型治疗头≧1800mＷ；C型治疗头≧4600mW。

4. 输出控制：输出功率分10档可调，10%-100%步进10%。

▲5. 输出方式：可采用M（手动连续、手动间歇≥90种）方式和自动P（功率自动变换）方式、自动T（脉冲时间自动变换）方式、 自动S（安全/专家）方式。

6. 治疗时间：能在0min～100min范围内连续可调设置总的治疗时间，0～10min范围内步进1min，10档可调，最大误差不超过0.5 分钟，10～100min范围内步进10min，9档可调，治疗时间结束时有声音提示。

7. 照射光斑直径：B型治疗头（集射式）光斑直径为10㎜；SG型治疗头光（星状神经节专用）斑直径为8㎜；C型治疗头（散射式）光斑直径为100㎜。

8. 治疗头外壳温度：不超过41℃。

9. 声响 ：治疗过程可选择有、无声音提示。

（三）钯灯部分(红外光治疗头)

▲1. 有效光谱波长范围：0.66μｍ～2.14μｍ；

2. 最大输出光功率≧30Ｗ；

3. 治疗时间：能在3min～20min范围内按步进1min连续可调设置总的治疗时间；

4. 输出功率的控制：输出功率分28档可调,显示为3W～30W步进1W连续可调；

5. 照射光斑直径：光斑直径不小于160㎜；

6. 治疗头外壳温度≤60℃，当治疗头外壳温度达到55±5℃时，有过热保护装置。

## 配置清单（单套）

| 配件名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | \ | 1台 | 含台车 |
| 万向关节臂 | \ | 3个 |  |
| 球形关节 | 单球形关节 | 1个 |  |
| 电源线 | \ | 1条 | CCC认证 |
| 治疗头 | B型 | 1个 |  |
| 治疗头 | C型 | 1个 |  |
| 治疗头 | SG型 | 1个 |  |
| 治疗头 | 钯灯治疗头 | 2个 |  |
| 光纤护罩 | \ | 1个 |  |